Приложение 1

### Технические и качественные характеристики закупаемых товаров, включая технические спецификации

Техническаая спецификация Лот №1

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ с указанием модели, наименования производителя, страны) | Аппарат для ингаляционной терапии (физиокабинет) |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ ) | Краткая техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Ингалятор ультразвуковой | Ингалятор ультразвуковой индивидуальный для профилактики и лечения заболеваний органов дыхания аэрозолями лекарственных средств - медицинский аппарат для профилактики и лечения заболеваний органов дыхания с использованием аэрозолей лекарственных препаратов, в том числе содержащих спирт, растительные масла (облепихи, шиповника, эвкалипта, мяты и т. д.). В ультразвуковых ингаляторах аэрозоль создается при помощи высокочастотного звука, и препараты распыляется на необходимую область. Способ получения аэрозоля при помощи ультразвука позволяет достичь оптимальной концентрации и мелкодисперсности, при этом препарат расходуется экономично, а производительность поддерживается на высоком уровне. Распыленный препарат вместе с током воздуха глубоко проникает в органы дыхания и равномерно распределяется по поверхности слизистых оболочек, оказывая положительный эффект в очаге поражения. Технические характеристики: - режим работы — не менее 10 мин работа, 5 мин перерыв; - распыляемый объем залитого в камеру лекарственного препарата — не менее 5 мл; - производительность распыления — не менее 0,4 мл/мин; - питание — 220 В, 50 Гц; - номинальная мощность — не менее 30 Вт; - масса (без упаковки) — не более 900 г; - диаметр частиц основного спектра аэрозоля — не более 5 мкм; - габаритные размеры — не более 250×196×73,5 мм. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Пластиковый электронный блок с крышкой |  | 1 шт. |
|  |  | 3 | Распылительная камера |  | 1 шт. |
|  |  | 4 | Герметизирующие прокладки |  | 2 шт. |
|  |  | 5 | Штуцер |  | 1 шт. |
|  |  | 6 | Маска детская лицевая |  | 1 шт. |
|  |  | 7 | Лицевая маска для взрослых |  | 1 шт. |
|  |  | 8 | Носовая насадака малая (детская) |  | 1 шт. |
|  |  | 9 | Носовая насадка большая (для взрослых) |  | 1 шт. |
| 3 | Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | ВКО, Бородулихинский район, с.Жезкент, ул. КазССР,12 |  |  |  |
| 4 | Срок поставки МТ и место дислокации | 60 календарных дней со дня подписания договора, ВКО, Бородулихинский район, с.Жезкент, ул. КазССР,12. Жезкентская сельская больница. КГП на ПХВ «Бородулихинская ЦРБ» |  |  |  |
| 5 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МТ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |  |  |  |

Условия ко всем пунктам технической спецификации.

Товары должны быть новыми и ранее неиспользованными. Дата изготовления Товаров должна быть не ранее 2018 г., если иное не оговорено в тендерной документации. Каждый комплект Товара должен быть снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном и русском языках. Ввоз и реализация Товаров должны осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товаров и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание должно быть 220 Вт без дополнительных переходников или трансформаторов. Срок гарантия на оборудование, гарантийного сервисного и технического обслуживания и ремонта не менее 37 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию (если иное не оговорено в Приложении № 1 к тендерной документации). С момента ввода оборудования в эксплуатацию с проведением ремонта вышедшего из строя оборудования или его замены в срок не более 45 дней с момента официального уведомления. Наличие диплом - сертификата инженера, для сервисного и технического обслуживания и ремонта на предлагаемое оборудование. К технической спецификации потенциального поставщика кроме описания технических и эксплуатационных характеристик, а также моделей и производителей, должны прилагаться фотографии поставляемых товаров. Товары, относящиеся к измерительным средствам, должны быть внесены в реестр СИ Республики Казахстан, либо поставщик принимает на себя обязательства по внесению товаров в данный реестр к моменту поставки с представлением соответствующих подтверждающих документов. Не позднее, чем за 30 календарных дней до инсталляции оборудования, поставщик должен уведомить конечного потребителя о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам должно проходить в стандартные проемы дверей (ширина 80 см, высота 200 см). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и т.д.), обучение персонала осуществляет поставщик.

Поставщик обязан поставить медицинскую технику на условиях DDP – место назначения (ИНКОТЕРМС - 2010), провести инсталляцию медицинской техники, провести обучение медицинского персонала на рабочем месте, если иное не оговорено в технической спецификации.