Приложение 1

    - Технические и качественные характеристики закупаемых товаров, включая технические спецификации

Техническаая спецификация Лот №1

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ с указанием модели, наименования производителя, страны) | Аппарат для ингаляционной терапии (физиокабинет) |  |  |  |
| 2 | Наименование МТ, относящейся к средствам измерения (с указанием модели, наименования производителя, страны) | - Не является средством измерения |  |  |  |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основная комплектация: |  |  |  |
|  |  | 1 | Аппарат для ингаляционной терапии | Многофункциональный комплекс для лечения лор-заболеваний представляет собой устройство, сочетающее в себе функции настенного распылителя, инфракрасного излучателя, ИК-лазерного излучателя и тимпанального стимулятора. Наличие настенного ингалятора. Настенный ингалятор обеспечивает распыление мельчайших частиц лекарств, 0,5~5 мкм, для ингаляции легких. Это применяется при лечении различных заболеваний, например, астмы, хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), аллергическом рините, простуды и общих заболеваниях органов дыхания. Наличие инфракрасного излучателя. Инфракрасный излучатель генерирует тепло, которым облучают внутреннее ухо. Это способствует обезболиванию, заживлению ран, дезинфекции и восстановлению функции нервов. Наличие инфракрасного лазерного излучателя. Инфракрасный лазерный излучатель генерирует излучение, имеющее длину волны 650 нм, которое исходит из нижнего элемента устройства, имеющего мощность 5 мВт. Применения на пораженных заболеванием участках носа и ушей для активации клеточного обмена и уменьшения адгезии крови, что способствует повышению иммунитета, и, как следствие, излечению заболевания. Наличие тимпанального стимулятора. Тимпанального стимулятора обеспечивает подачу регулярного/нерегулярного потока воздуха на поверхность барабанной перепонки для ее вибрации. Это способствует выходу слизисто-гнойных веществ, образующихся в среднем ухе при остром тимпаните, эффузивном тимпаните, в верхнюю полость носа через евстахиеву трубу. Такое воздействие улучшает кинетические показатели барабанной перепонки и евстахиевой трубы и способствует излечению пациентов, страдающих от тимпанита. Техническая характеристика аппарата: Наличие сенсорной панели с управлением включения/выключения. Наличие индикации времени процедуры настенного распылителя, инфракрасного излучателя, ИК-лазерного излучателя и тимпанального стимулятора. На цифровом дисплее отображается время процедуры в минутах с первой до тридцатой. Заводская установка продолжительности времени процедуры – три минуты. Наличие двух регуляторов скорости для тимпанального стимулятора. Номинальное напряжение и частота комплекса: 220В переменного тока, 50/60 Гц; Потребляемая мощность комплекса: 226 Вт +/- 10%; Габариты комплекса: 560(Ш) x 179(Д) x 440(В); Вес комплекса: 15 кг; Настенный распылитель Скорость распыления: 0.1 мл/мин.; Мощность воздушного компрессора: 1.3 килограмм-сил на квадратный сантиметр; Таймер: 1~ 30 мин.; Предохранитель и напряжение: 250В AC, 4 A; Инфракрасный излучатель Таймер: 1~ 30 мин.; Мощность инфракрасного излучения: 3.0 мВт/мин на см2 при измеренном интегральном значении 900~1,700; Инфракрасный лазерный излучатель Мощность лазера: 2.3 мВт (+/-10%); Тип лазера: диодный лазер; Длина волны: 655 нм (+/-5); Диаметр лазерного пучка 5x2мм и 0.5 Div. Мрад; Наличие зондов: 2; Зонды: ушной зонд, носовой зонд; Тимпанальный стимулятор Частота вибраций: 100 об. /мин., 700 об. /мин; Таймер: 1~ 5 минут; Давление воздушного потока: 1-й шаг: 2.5 кПа; 2-й шаг: 3.5 кПа; 3-й шаг: 4.5 кПа; 4-й шаг: 5.5 кПа; 5-й шаг: 7.0 кПа; 6-й шаг: 9.5 кПа; | 1 |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации | Располагать оборудование вдали от мест с сильной вибрацией Температура 10°C ~ 40°C (50о ~ 104℉) Влажность 30% ~ 75%. |  |  |  |
| 5 | Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP ВКО, Бородулихинский район, с.Жезкент, ул. КазССР,12 |  |  |  |
| 6 | Срок поставки МТ и место дислокации | 60 календарных дней со дня подписания договора, ВКО, Бородулихинский район, с.Жезкент, ул. КазССР,12. Жезкентская сельская больница. КГП на ПХВ «Бородулихинская ЦРБ» |  |  |  |
| 7 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МТ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |  |  |  |

Условия ко всем пунктам технической спецификации.

Товары должны быть новыми и ранее неиспользованными. Дата изготовления Товаров должна быть не ранее 2018 г., если иное не оговорено в тендерной документации. Каждый комплект Товара должен быть снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном и русском языках. Ввоз и реализация Товаров должны осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товаров и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание должно быть 220 Вт без дополнительных переходников или трансформаторов. Срок гарантия на оборудование, гарантийного сервисного и технического обслуживания и ремонта не менее 37 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию (если иное не оговорено в Приложении № 1 к тендерной документации). С момента ввода оборудования в эксплуатацию с проведением ремонта вышедшего из строя оборудования или его замены в срок не более 45 дней с момента официального уведомления. Наличие диплом - сертификата инженера, для сервисного и технического обслуживания и ремонта на предлагаемое оборудование. К технической спецификации потенциального поставщика кроме описания технических и эксплуатационных характеристик, а также моделей и производителей, должны прилагаться фотографии поставляемых товаров. Товары, относящиеся к измерительным средствам, должны быть внесены в реестр СИ Республики Казахстан, либо поставщик принимает на себя обязательства по внесению товаров в данный реестр к моменту поставки с представлением соответствующих подтверждающих документов. Не позднее, чем за 30 календарных дней до инсталляции оборудования, поставщик должен уведомить конечного потребителя о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам должно проходить в стандартные проемы дверей (ширина 80 см, высота 200 см). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и т.д.), обучение персонала осуществляет поставщик.

Поставщик обязан поставить медицинскую технику на условиях DDP – место назначения (ИНКОТЕРМС - 2010), провести установку и настройку медицинской техники, провести обучение медицинского персонала на рабочем месте, если иное не оговорено в технической спецификации.