| «Согласовано» юрист КГП на ПХВ «Бородулихинская районная больница» УЗ ОА _________________ Боев В.А. | «Утверждаю» И.О. Главного врача КГП на ПХВ «Бородулихинская районная больница» УЗ ОА _________________ Буданова А.А. приказ № 213 от «26» июля 2023 года |
| --- | --- |

#### Приложение 1 к тендерной документации для тендера №3 «Медицинское оборудование (Повторный закуп)»

#### Перечень технических спецификаций

#### 1. Ларингоскоп с волоконным световодом

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий, с указанием модели, наименованием производителя, страны) | Видеоларингоскоп |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике. | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие: |  |  |  |
|  |  | 1 | Видеоларингоскоп (основной блок) | Аппарат беспроводной, портативный предназначен для проведения интубации и сложной интубации, для визуализации дыхательных путей и помощи при введении устройств для осмотра дыхательных путей. Используется для прямой и непрямой ларингоскопии. Возможность применения видеоларингоскопа как в педиатрии, так и у взрослых пациентов. При помощи вертикально расположенного дисплея улучшается визуализацию эндотрахеальной трубки для предотвращения случайного повреждения гортани. Компактный, герметичный и готовый к использованию в любой момент. Информативность: встроенная камера с увеличенным углом обзора для отображения всех анатомических особенностей гортани. Уникальный минутный счетчик остаточного времени работы батареи. Тонкий профиль клинка улучшает доступ к гортани и предотвращает случайное повреждение зубной эмали. LCD дисплей диагональю 2,5 дюйма цветной. Батарея: Время работы от литиевой батареи (3.6V) 250 мин. Отображение на экране оставшегося времени работы от батареи. Портативность: компактный, весом около 200 грамм. Беспроводная конструкция. Одноразовые клинки устанавливаются на каркас из усиленного сплава со встроенной камерой CMOS. Устойчив к химическим и физическим воздействиям. Профиль клинка 11,9 мм. Габаритные размеры: не более 180х68х110 мм. | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |  |  |  |
|  |  | 1 | Кейс для хранения | Транспортный кейс для хранения видеоларингоскопа, служащий для защиты от внешнего воздействия и для транспортировки. | 1 шт. |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |
|  |  | 1 | Клинок, размер 1 | Одноразовые атравматичные клинки, прозрачные, размер 1. Одноразовые клинки из высокопрочного оптического полимера. | 50 шт. |
|  |  | 2 | Клинок, размер 2 | Одноразовые атравматичные клинки, прозрачные, размер 2. Одноразовые клинки из высокопрочного оптического полимера. | 50 шт. |
|  |  | 3 | Клинок, размер 3 | Одноразовые атравматичные клинки, прозрачные, размер 3. Одноразовые клинки из высокопрочного оптического полимера. | 50 шт. |
|  |  | 4 | Клинок, размер 4 | Одноразовые атравматичные клинки, прозрачные, размер 4. Одноразовые клинки из высокопрочного оптического полимера. | 50 шт. |
|  |  | 5 | Клинок Х, размер 3 | Одноразовые атравматичные клинки, прозрачные, изогнутые, размер 3 для сложной интубации. Одноразовые клинки из высокопрочного оптического полимера. | 20 шт. |
|  |  | 6 | Аккумуляторная батарея | Аккумуляторная литиевая батарея к видеоларингоскопу съемная, обеспечивающая не менее чем до 250 минут работы. Без перезарядки. 3,6 В, | 5 шт. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Требования к помещению: Площадь помещения: не менее 7 кв.м; Вентиляция помещения не требуется; Оптимальные условия эксплуатации системы: Окружающая температура: 20~30°C Относительная влажность: 30~75 % Атмосферное давление: 70~106 кПа Электроснабжение 200-240В |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP Заказчик |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 90 календарных дней |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники |  |  |  |

#### 2. Кресло гинекологическое

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий, с указанием модели, наименованием производителя, страны) | Кресло гинекологическое |  |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п |  | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике. | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Основной блок (кресло), включая Кабель питания |  | Гинекологическое кресло с электромеханическими настройками положения. Кресло должно быть предназначено для проведения гинекологических осмотров и выполнения различных гинекологических процедур. Толщина обивки, не менее: 50 мм. Обивка секций должна иметь эргономичную форму. Кресло должно иметь не менее трёх секций: головная, спинная, тазовая. Рамы сиденья и спинной секции кресла должны быть изготовлены из полированной нержавеющей стали. Основание кресла и корпус колонны должны быть изготовлены из литого алюминия с порошковым покрытием. Наличие специальных выравнивающих винтовых опор для установки кресла в безопасном, устойчивом положении. На обратной стороне спинной секции должен располагаться держатель для рулонов с бумагой, предназначенный для размещения рулонов бумаги, шириной до 500мм. Возможность разматывания бумаги для застилания спинной и тазовой, либо только тазовой секции. Возможность управления электромеханическими регулировками кресла посредством простой в управлении кабельной ножной педали. Требования к электромеханическим регулировкам: Электромеханическая регулировка высоты, не менее: от 550 – 900 мм. Электромеханическая регулировка высоты за счет подъема тазовой секции, не менее: от 550 до 1130 мм. Электромеханическая регулировка тазовой секции, не менее: +20 градусов. Электромеханическая регулировка спинной секции, не более: +50 градусов. Требования к габаритным характеристикам: Ширина секций для размещения пациента: не менее 550 мм. Общая длина секций кресла в разложенном состоянии, не более: 1330 мм. Габариты головной секции, не менее: 330 х 550 мм. Габариты спинной секции, не менее: 580 х 550 мм. Габариты тазовой секции, не менее: 380 х 550 мм. Пространство, необходимое для установки кресла, не более: 860 x 550 мм. Вес кресла, не более: 110 кг. Безопасная рабочая нагрузка, не менее: 200 кг. Требования к электропитанию: Питание: 110/230В / 50–60 Гц. | 1 комплект |
|  |  | 2 | Опоры для ног по Гепелю, со встроенными поручнями, пара |  | Ножные опоры по Геппелю со встроенными ручными подпорками должны быть изготовлены из нержавеющей стали. Наличие чехлов из искусственной кожи для ручных подпорок. Опоры для ног должны регулироваться по высоте и вращаться. Материал подколенников: вспененный полиуретан. Бесступенчатая регулировка наколенников с помощью шарового шарнира. | 1 комплект |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Поддон с держателем | Поддон с держателем: Лоток из нержавеющей стали, размещаемый под сиденьем должен быть выдвижным и иметь возможность наклона. Размеры лотка, не более: 325 x 265 x 65 мм. | 1 шт. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Требования к помещению: Площадь помещения: не менее 8 кв.м; Оптимальные условия эксплуатации системы: Окружающая температура: 20~30°C Относительная влажность: 30~75 % Атмосферное давление: 70~106 кПа Электроснабжение 200-240В |  |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP Заказчик |  |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 90 календарных дней |  |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |  |

#### 3. Бесконтактный тонометр

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники | Тонометр бесконтактный |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике | Техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие: |  |  |  |
|  |  | 1 | Тонометр бесконтактный | Компьютерный бесконтактный тонометр (аппарат для измерения внутриглазного давления автоматический) позволяет провести измерения внутриглазного давления значительно быстрее и наиболее точно. Изображение глаза пациента и фокусировочные метки оператор наблюдает на экране встроенного монитора с высокой разрешающей способностью. При измерении на тонометре при помощи джойстика оператор устанавливает фокусировочную точку, отраженную от глаза пациента, в центре визерного квадрата и фокусирует эту точку до резкого изображения – прибор автоматически определит оптимальное положение для старта (в режиме AUTO) и мгновенно произведет измерение. Скорость измерения составляет не более 3 мсек. Особенности: Автопоставление, автовыравнивание. Автоматическое переключение режимов высокого и низкого давления. Корректировка внутриглазного давления в соответствии с данными центральной толщины роговицы; Сенсорный экран; Возможность проведения измерения у пациентов с диагнозом; «Дихромазия», за счет изменения цвета фиксационной точки; Диапозон измерения: не уже 0-60 mmHg (0-30 mmHg/25-60 mmHg) Режим измерения: ручной при помощи джойстика, автоматический (LCD экран с функцией сенсорного сопоставления) Режим измерения «высокое давление» наличие Луч измерения внутриглазного давления. Источник света: длина волны: светодиод 880 НМ Лампа фиксации взора пациента Источник света: длина волны: светодиод (3х цветной чип) красный 630НМ; зеленый 520НМ; голубой 470НМ Электрическая регулировка по высоте лицевого установа не менее 70 мм Поле обзора не менее 15*9 мм Встроенный принтер Термопринтер с программируемым видом распечатки данных Перемещение оптической головки: 88мм (ось Х); 40мм (ось У); 45 мм (Z) Порт передачи данных RS-232С Дисплей не менее 5,7 «цветной сенсорный» Габариты (ШхГхВ) и вес не более 306 х 493 х 463 мм вес не более 18 кг Напряжение 100VАС-240VАС Частота: 50/60 Гц Потребление энергии: не более 85VA – 110VA | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |  |  |  |
|  |  | 1 | Шнур питания | Шнур питания: - Напряжение: 100ВПТ - 240ВПТ - Частота: 50/60 Гц - Потребление: 85ВА – 110ВА | 1 шт. |
|  |  | 2 | Предохранители | Предохранители стеклянные: Предохранитель 5х220, 16А | 1 шт. |
|  |  | 3 | Бумага для подставки подбородка | Сменные бумажные салфетки размер не более 30мм*100мм | 1 шт. |
|  |  | 4 | Зажимы для бумаг для подставки подбородка | Фиксаторы для бумажных салфеток: штифты пластиковые Т-образные, размер не более 2*1,5см | 2 шт. |
|  |  | 5 | Бумага для распечатки | Термобумага для печати не более 57мм*50мм. Термобумаги для аппаратов – это тип кассетной ленты, которая позволяет эффективно распечатывать лучшие распечатки. | 1 шт. |
|  |  | 6 | Пылезащитная крышка | Пылезащитный чехол: пластиковый, прозрачный, пыленепроницаемый, не более 50*30*40см | 1 шт. |
|  |  | 7 | Установочный компакт-диск для передачи данных | Установочный компакт-диск для передачи данных, компакт-диск, память только для чтения, представляет собой предварительно прессуют оптический компакт-диск, который содержит данные тонометра | 1 шт. |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Напряжение: 100ВПТ - 240ВПТ Частота: 50/60 Гц Потребление энергии: 85ВА – 110ВА Температура +10С - +40С, Относительная влажность 20%-80% (отсутствие конденсации) |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | DDP условия осуществления поставки медицинской техники согласно с условиям договора |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | Срок поставки медицинской техники 90 календарных дней и место дислокации согласно с условиями договора |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |

#### 4. Монитор прикроватный

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинских изделий (далее – МИ) (в соответствии с государственным реестром МИ) | Монитор пациента в комплекте с принадлежностями (для взрослых) |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | - № - п/п | - Наименование комплектующего к МИ (в соответствии с государственным реестром МИ) | - Техническая характеристика комплектующего к МИ | - Требуемое количество - (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие: |  |  |  |
|  |  | 1 | Монитор пациента основной блок | Назначение: мониторинг, хранение, просмотр, запись данных и подачи сигналов тревоги различных физиологических параметров взрослых пациентов, детей и новорожденных в условиях медицинского учреждения Монитор должен обеспечивать измерение следующих физиологических параметров пациента: Электрокардиограмма (ЭКГ), Частота сердечных сокращений (ЧСС), Неинвазивное артериальное давление (НИАД), Пневмограмма/респирограмма (ПГ) и частота дыхания (ЧД), Температура (T), Пульсоксиметрия SpO2, Частота пульса (ЧП), инвазивное давление (ИД), возможность измерения сердечного выброса, СО2 в боковом потоке, возможность измерения СО2 в основном потоке, возможность измерения АГ в боковом потоке, возможность измерения АГ в основном потоке. Наличие электрокардиограммы: Отведения ЭКГ: Наличие не менее 5-электродного кабеля - одновременный съем семи отведений I, II, III, aVL, aVR, aVF, V. Диапазон входных сигналов, не уже: от 0,03 мВ до 10 мВ. Чувствительность, не менее: 1,125; 2,5; 5; 10; 20; 40 мм/мВ или АВТО. Скорость развертки ЭКГ, не менее: 6,25, 12,5; 25; 50 мм/с. Наличие фильтров сигнала ЭКГ: Диагностический, Мониторирования, Хирургический. Полоса пропускания: Диагностика, не уже: 0,05-150 Гц; Мониторинг, не уже: 0,5-40 Гц; Хирургия, не уже: 1-20 Гц. Коэффициент ослабления синфазных помех, не менее: 105 дБ. Входное сопротивление, не более: 5 Ом. Допустимое отклонение разности потенциалов при смещении электродов, не более: +/- 500 мВ. Наличие функции ЧСС. Диапазон измерения: Взрослые, не уже: 15-300 уд/мин; Дети/новорожденные, не уже: 15-350 уд/мин. Точность, не более: +/-1 уд/мин. Разрешение, не более: 1 уд/мин. Наличие базового анализа ритма сердца. Наличие измерения смещения сегмента ST по всем снимаемым отведениям. Наличие функции ЭКГ. Диапазон измерения смещения ST сегмента, не более: +/-2 мВ. Точность, не более: +/- 0,02 мВ или 10%. Разрешение, не более: 0,01 мВ. Наличие защиты от дефибрилляции и электроинструментов. Наличие индикации обрыва электродов. Наличие анализа и классификации аритмий: не менее 33 типов (Асистолия, Жфиб/Жтах, Пара, Зап. ПЖС, Бигеминия ПЖС, Тригеминия ЖЭ, R на Т, ЖЭ, Тахикардия, Брадикардия, Пропущенные сокращения, Нерегулярный ритм, Нет ЭКС (PNC), ЭКС не эффективен (PNP), Желуд. брадикардия, Желуд. ритм, Высокое ПЖС, Постоянная ЖТ, Предельная тахикардия, Предельная брадикардия, Желуд. Тахикардия, Тахикардия широкого QRS, Непост. ЖТ, Фибрилляция предсердий, Ускор. желуд. ритм, Пауза, Выс. паузы/мин., ЗСЖ, Полиформ. ПЖС, ИПЖС, Бигеминия ППС, Тригеминия ППС, Низк. напряж. (конечн.)). Наличие функции НИАД. Способ измерения – осциллометрический. Наличие режимов: ручной, автоматический, непрерывный. Интервал измерения в автоматическом режиме, не менее: 1/2/3/4/5/10/15/30/60/90/120/240/480 мин. Непрерывный, не более: 5 мин, интервал 5 сек. Наличие типов измерения: Измерение систолического, диастолического, среднего АД и ЧП. Диапазон измерений: Взрослые: СИС, не уже: 40 - 270 мм рт. ст.; ДИА, не уже: 10 - 215 мм рт. ст.; СРД, не уже: 20 - 235 мм рт. ст. Дети: СИС, не уже: 40 - 200 мм рт. ст.; ДИА, не уже: 10 - 150 мм рт. ст.; СРД, не уже: 20 - 165 мм рт. ст. Новорожденные: СИС, не уже: 40 - 135 мм рт. ст.; ДИА, не уже: 10 - 100 мм рт. ст.; СРД, не уже: 20 - 110 мм рт. ст. Диапазон измерения давления в манжете, не уже: 0 - 300 мм рт. ст. Максимальная средняя ошибка, не более: ± 5 мм рт. ст. Максимальное стандартное отклонение, не более: 8 мм рт. ст. Разрешение, не более: 1 мм рт. ст. Наличие защиты от избыточного давления: Взрослые, не более: 297 ± 3 мм рт. ст., Дети, не более: 240 ± 3 мм рт. ст., Новорожденные, не более: 147 ± 3 мм рт. ст. Наличие измерения ЧП. Диапазон измерения, не уже: 40 – 240 уд/мин. Точность, не более: ± 3 уд/мин. Диапазон измерений, не уже: 0 - 100%. Разрешение, не более: 1%. Точность: Взрослые/дети, не более: 2%, Новорожденные, не более: 3%. Измерение ЧП, не уже: 25 – 300 уд/мин. Точность, не более: ±2 уд/мин. Наличие температуры. Способ измерения – резистивный. Количество каналов, не менее: 2. Диапазон измерения, не уже: от 0 до +50 ±С. Разрешение, не более: 0,1 ±С. Абсолютная погрешность измерения, не более: ±0,1С. Время обновления, не более: 1-2 сек. Наличие возможности измерения ИАД. Метод измерения – инвазивный. Максимальное количество каналов, не менее: 4. Наличие возможности измерения внутричерепного давления. Наличие единиц измерения: кПа, мм рт. ст. Диапазон измерения: Артериальное давление, не уже: 0 - 300 мм рт. ст. Давление в легочной артерии, не уже: -6 - 120 мм рт. ст. Центральное венозное давление, не уже: -10 – 40 мм рт. ст. Давление в правом предсердии/давление в левом предсердии, не уже: -10 – 40 мм рт. ст. Наличие возможности измерения внутричерепного давления, не уже: -10 – 40 мм рт. ст. Наличие возможности измерения церебрального перфузионного давления. Давление 1/Давление 2, не уже: -50 – 300 мм рт. ст. Разрешение, не более: 1 мм рт. ст. Точность, не более: ±1 мм рт. ст. Наличие возможности измерения систолического, диастолического и среднего АД. Чувствительность датчика, не более: 5мкВ/В/ мм рт. ст. Диапазон балансировки нуля, не более: ±200 мм рт. ст. Измерение ЧП, не уже: 20 – 300 уд/мин. Разрешение, не более: 1 уд/мин. Точность, не более: ±1 уд/мин. Наличие возможности подключения функции Сердечный выброс. Способ измерения - Метод термодилюции. Диапазон измерения: СВ, не уже: 0.1—20 л/мин; ТК, не уже: 23°C-43°C; TИ, не уже – TI: -1°C-27°C. Разрешение: СВ, не более: 0,1 л/мин.; ТК, ТИ, не более: +0,1°C. Точность: СВ, не более: ±5 % или 0,2 л/мин, большее значение; ТК, не более: ±0,1°C; TИ, не более: ±0,1°C. Наличие функция CO2. Наличие измерения в боковом потоке. Наличие возможности измерения в основном потоке. Наличие встроенного блока CO2. Наличие выбора типа пациента: Взрослые, дети, новорожденные. Измеряемые параметры: EtCO2, FiCO2, ЧДДП. Наличие единиц измерения: мм рт. ст., %, кПа. Диапазон измерения CO2, не уже: 0—150 мм рт. ст. (0—20%); ЧДДП, не уже: 2—150 вдох/мин. Разрешение: EtCO2, не более: 0,2 мм рт. ст. (0-70 мм рт. ст.), 0,5 мм рт. ст. (70-100 мм рт. ст.); FiCO2, не более: 0,2 мм рт. ст.; ЧДДП, не более: 1 вдох/мин. Точность: EtCO2, не более: ± 2 мм рт. ст., 0—40 мм рт. ст.; ± 5 % от показания, 41—70 мм рт. ст.; ± 8 % от показания, 71—100 мм рт. ст.; ± 10 % от показания, 101—150 мм рт. ст.; ± 12 % или ± 4 мм рт. ст., большее из значений. Точность ЧДДП, не более: ± 1 вдох/мин. Расход потока при отборе проб газа, не менее: 70 мл/мин или 100 мл/мин, дополнительно (±15 мл/мин). Время прогрева. Отображение показаний, не более чем за 20 с; достижение заданной точности показаний, не более чем за 2 минуты. Время отклика, не более: 4 сек. Компенсация O2: Диапазон, не уже: 0—100 %. Разрешение, не более: 1 %. По умолчанию, не более: 16 %. Компенсация N2O: Диапазон, не уже: 0—100 %. Разрешение, не более 1%. По умолчанию, не более: 0 %. Компенсация AG: Диапазон, не уже: 0—20 %. Разрешение, не более: 0,1 %. По умолчанию, не более: 0 %. Задержка сигнала тревоги по апноэ, не менее: 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 сек. Боковой поток: Наличие измеряемых параметров: CO2, N2O, O2, галотан (ГАЛ), изофлюран (ИЗО), энфлюран (ЭНФ), севофлюран (СЕВ), десфлюран (ДЕС), ЧДДП, МАК. Объем выборки газа, не менее: (50±10) мл/мин. Время прогрева, не более: 20 сек. Время идентификации агента, не более: 20 сек. Общее время отклика системы, не более: 4 сек. Период обновления данных, не более: 1 сек. Частота дыхания, не уже: от 0 до 150 ± 1 вдох/мин. Диапазон измерения CO2, не уже: 0 - 25 %; O2, не уже: 0 - 100 %; N2O, не уже: 0 - 100 %; ГАЛ, ЭНФ, ИЗО, СЕВ, ДЕС, не уже: 0 - 25 %; ЧДДП, не уже: 0 - 150 вдох/мин. Разрешение: CO2, не более: 0.1%; O2, не более: 1%; N2O, не более: 1%; ГАЛ, ЭНФ, ИЗО, СЕВ, ДЕС, не более: 0.1%; ЧДДП, не более: 1 вдох/мин. Наличие тревог: EtCO2, FiCO2, EtO2, FiO2, EtN2O, FiN2O, EtAA, FiAA, ЧДДП. Возможность подключения функции капнографии в основном потоке: Наличие измеряемых параметров: CO2, N2O, ГАЛ, ИЗО, ЭНФ, СЕВ, ДЕС, ЧДДП, МАК. Время прогрева, не более: 20 сек. Время идентификации агента, не более: 20 сек. Общее время отклика системы, не более: 1 сек. Период обновления данных, не более: 1 сек. Частота дыхания, не уже: от 0 до 150 ± 1 вдох/мин. Диапазон измерения: CO2, не уже: 0 - 25 об%; N2O, не уже: 0 - 100 об%; ГАЛ, ЭНФ, ИЗО, СЕВ, ДЕС, не уже: 0 - 25 %; ЧДДП, не уже: 0 - 150 вдох/мин. Разрешение: CO2, не более: 0.1%; N2O, не более: 1%; ГАЛ, ЭНФ, ИЗО, СЕВ, ДЕС, не более: 0.1%; ЧДДП, не более: 1 вдох/мин. Наличие тревог: EtCO2, FiCO2, EtN2O, FiN2O, EtAA, FiAA, ЧДДП. Тип защиты от поражения электрическим током, не менее: Class I. Наличие степени защиты от поражения электрическим током ECG (RESP), TEMP, IBP, C.O. – CF. SpO2, NIBP, CO2, AG – BF. Наличие пассивного охлаждения (без вентилятора). Наличие защиты и синхронизации при дефибриляции. Наличие поддержки сканера штрих-кодов. Наличие сетевого порта передачи данных. Наличие USB порта, не менее: 2. Наличие порта для SD-карт. Наличие VGA порта. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Сенсорный экран | Монитор: Размеры, не более: 370 мм (Ш)× 320 мм (В) × 175 мм (Г). Вес (стандартная конфигурация, без батареи), не более: 7 кг. Экран: Диагональ, не менее: 12,1 дюймов, ЖК; Наличие поддержки сенсорного управления. Разрешение, не менее: 1024 × 768 пикселей. Отображение не менее 13 кривых. Наличие режимов отображения информации: Стандартный, Крупный шрифт, Режим трендов, Режим оксикардиореспираторограммы, Режим удаленного просмотра, Режим отображения жизненных показателей, Ночной режим. Индикаторы тревоги, не менее 2-х. Уровни тревоги, не менее 3-х. | 1 шт. |
|  |  | 3 | Сетевой кабель | Наличие сетевого кабеля для подключения аппарата к сети электропитания | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |  |  |  |
|  |  | 1 | Перезаряжаемая литий-ионная батарея | Наличие перезаряжаемой литий-ионной батареи. Емкость батареи, не менее: 4200 mAh. Время работы от полностью заряженной батареи, не менее: 5 часов. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Модуль CO2 капнографии в боковом потоке | Наличие модуля CO2 капнографии в боковом потоке | 1 шт. |
|  |  | 3 | Многоразовый датчик SpO2: для взрослых | Наличие многоразового датчика SpO2: для взрослых | 1 шт. |
|  |  | 4 | Датчик температурный накожный многоразовый: для взрослых | Наличие датчика температурного, накожного, многоразового: для взрослых | 1 шт. |
|  |  | 5 | Манжеты для измерения нАД многоразовые: для взрослых | Наличие манжеты для измерения нАД многоразовой: для взрослых | 1 шт. |
|  |  | 6 | Термопринтер | Наличие термопринтера: Ширина печати, не менее: 48 мм; Скорость печати, не менее: 12.5 мм/с, 25 мм/с, 50 мм/с; Количество кривых, не менее: 3. | 1 шт. |
|  |  | 7 | Кабель ЭКГ для 5-ти отведений | Наличие кабеля ЭКГ для 5-ти отведений, многоразового | 1 шт. |
|  |  | 8 | Соединительные трубки для измерения нАД | Наличие соединительной трубки для измерения нАД, многоразовой | 1 шт. |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |
|  |  | 1 | Водоуловитель | Наличие влагоуловителя для сбора конденсата, не менее 10 шт. в упаковке | 1 упаковка |
|  |  | 2 | Электроды ЭКГ одноразовые для взрослых | Наличие электродов ЭКГ одноразовых для взрослых, не менее 10 шт. в упаковке | 5 упаковок |
|  |  | 3 | Линии для отбора проб | Наличие линий для отбора проб, не менее 10 шт. в упаковке | 1 упаковка |
|  |  | 4 | Канюля назальная СО2 одноразовая: для взрослых | Наличие канюлей назальных СО2 одноразовых: для взрослых, не менее 10 шт. в упаковке | 1 упаковка |
|  |  | 5 | Бумага для термопринтера | Наличие бумаги для термопринтера | 1 рулон |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Напряжение сети -100–240 В~ Ток- 1,8–0,75 А Частота -50/60 Гц Влажность: 15%RH –95%RH (без конденсации). |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP конечный пользователь |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 60 календарных дней |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |

#### Условия ко всем пунктам технической спецификации

Товары должны быть новыми и ранее неиспользованными. Дата изготовления Товаров должна быть не ранее 2023 г., если иное не оговорено в тендерной документации. Каждый комплект Товара должен быть снабжён комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном и русском языках. Ввоз и реализация Товаров должны осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товаров и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание должно быть 220 Вт без дополнительных переходников или трансформаторов. Срок гарантии на оборудование, гарантийного сервисного и технического обслуживания и ремонта не менее 37 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию (если иное не оговорено в Приложении № 1 к тендерной документации). С момента ввода оборудования в эксплуатацию с проведением ремонта вышедшего из строя оборудования или его замены в срок не более 45 дней с момента официального уведомления. Наличие диплом - сертификата инженера, для сервисного и технического обслуживания и ремонта на предлагаемое оборудование. К технической спецификации потенциального поставщика кроме описания технических и эксплуатационных характеристик, а также моделей и производителей, должны прилагаться фотографии поставляемых товаров. Товары, относящиеся к измерительным средствам, должны быть внесены в реестр СИ Республики Казахстан, либо поставщик принимает на себя обязательства по внесению товаров в данный реестр к моменту поставки с представлением соответствующих подтверждающих документов. Не позднее, чем за 30 календарных дней до инсталляции оборудования, поставщик должен уведомить конечного потребителя о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам должно проходить в стандартные проемы дверей (ширина 80 см, высота 200 см). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и т.д.), обучение персонала осуществляет поставщик.

Поставщик обязан поставить товары на условиях DDP – место назначения (ИНКОТЕРМС - 2010), провести инсталляцию медицинской техники, провести обучение медицинского персонала на рабочем месте, если иное не оговорено в технической спецификации.

Содержание

Приложение 1 к тендерной документации для тендера №2 «Медицинское оборудование (Повторный закуп)»	1

Перечень технических спецификаций	1

1. Ларингоскоп с волоконным световодом	1

2. Кресло гинекологическое	5

3. Бесконтактный тонометр	8

4. Монитор прикроватный	12

Условия ко всем пунктам технической спецификации	21