| «Согласовано» юрист КГП на ПХВ «Бородулихинская районная больница» УЗ ОА _________________ Боев В.А. | «Утверждаю» И.О. Главного врача КГП на ПХВ «Бородулихинская районная больница» УЗ ОА _________________ Буданова А.А. приказ № 231 от «16» августа 2023 года |
| --- | --- |

#### Приложение 1 к тендерной документации для тендера №5 «Медицинское оборудование»

#### Перечень технических спецификаций

#### 1. Устройство / аппарат для аудиологического скрининга

| - № п/п | - Критерии | - Описание |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром лекарственных средств и медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны) | - Устройство / аппарат для аудиологического скрининга |  |  |  |  |
| - 2 | - Требования к комплектации | - № - п/п |  | - Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром лекарственных средств и медицинских изделий) | - Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | - Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | - Основные комплектующие |  |  |  |  |
|  |  | - 1 | - Блок электронный |  | - Предназначен для скрининга нарушений слуха, в том числе у новорожденных, определение уровня поражения при нарушениях слуха. Система может применяться в различных лечебно-профилактических медицинских учреждениях, в том числе поликлиниках, родильных домах, центрах диагностики слуха, нейрохирургических клиниках и экспериментальных лабораториях научно-исследовательских институтов. - Автоматический анализ результатов -наличие - Индикация качества установки зонда -наличие - Число обследований, сохраняемых в памяти системы - при исследовании >10000 - Число карточек пациентов, сохраняемых в памяти системы при исследовании >10000 - Время работы электронного блока при использовании - Аккумулятора от 10 до 151) часов - Дисплей 4.3" с разрешением 272×480 - Связь с компьютером Bluetooth - Напряжение питания электронного блока от внешнего - блока питания 9 В - Рабочие части тип BF - Класс защиты от поражения электрическим током 1 - Степень защиты от внешних воздействий IP20 | - 1 шт. |
|  |  | - 2 | - Блок питания |  | - Блок питания системы преобразует напряжение сети (220 В 50 Гц) в постоянное - напряжение (9 В) и служит для заряда встроенной в систему аккумуляторной батареи и питания системы в случае, если батарея разряжена. | - 1 шт. |
|  |  | - 3 | - Адаптер Bluetooth |  | - Для связи аппарата с компьютером. Аппарат подключается к программе для работы с базой данных. Версия Bluetooth должна быть не ниже 3.0 | - 1 шт. |
|  |  | - 4 | - Сумка для переноски |  | - Для хранения и переноски прибора. - Материал: полиэстер 600 ПВХ | - 1 шт. |
|  |  | - 5 | - Программное обеспечение |  | - Предназначена для управления базой данных карточек пациентов и их обследований, выполненных на устройствах - Программа используется для: - 1. Создания списка пациентов на компьютере и экспортировать его в устройство по беспроводному соединению Bluetooth. - 2. Загрузки карточек пациентов и обследования с устройства на компьютер по соединению Bluetooth или из файла базы данных, экспортированного на SD-карту. - 3. Осуществления поиска и просмотра обследований на компьютере. - 4. Печати отчётов с результатами обследований. - Экспорта обследования в другие госпитальные информационные системы. | - 1 шт. |
|  |  | - 6 | - Программное обеспечение с лицензиями |  | - Лицензия на использования: - КСВП - Количество каналов 1 - Диапазон регистрируемых вызванных потенциалов 0.1–900 мкВ - Ослабление синфазной помехи не менее 100 дБ - Действующее напряжение шумов, приведеных ко входу не более 0.35 мкВ - Входное сопротивление канала не менее 90 МОм - Входная ёмкость усилителей не более 40 пФ - Дифференциальное напряжение смещения на входе - (максимально допустимое) - (300  30) мВ - Неравномерность амплитудно-частотной характеристики - в диапазоне от 30 до 3000 Гц - в пределах –30 + 5% - Диапазон определения межэлектродного импеданса 0.5–400 кОм - Допускаемое относительное отклонение определения - подэлектродного импеданса - в пределах ±15% - или ±0.2 кОм (что больше) - Диапазон регулировки амплитуды стимула для зонда ОАЭ 0–60 дБ ПС - АР - Виды стимулов тон 500, 1000, 2000, - 4000 Гц, белый шум - Интенсивность стимулов 50…120 дБ - (контралатерально) - ФСТ – - Программное обеспечение без - дополнительных - модулей, с модулем - «АСВП» | - 1 шт. |
|  |  | - Дополнительные комплектующие: |  |  |  |  |
|  |  | - - |  | - - | - - | - - |
|  |  | - Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |  |
|  |  | - 7 |  | - Электрод одноразовый в упаковке F3001 | - Электроды для регистрации биопотенциалов. - Одноразовые, для кратковременного мониторирования ЭМГ, КСВП, размер 22мм х 34мм. Электроды на бумажной основе, с внутренней стороны покрытые фольгой с нанесённым на неё гипоаллергенным, бесцветным, твёрдым, двухкомпонентным проводящим гелем повышенной вязкости, менее подверженный высыханию и способствующий лучшим адгезивным свойствам проводника; подключение к кабелю пациента через разъем типа «аллигатор». Состав: эластичный электрод однократного применения прямоугольной формы с выделенным язычком для аппликации и подключения разъёмов типа «аллигатор», площадь прилегания к телу пациента не менее 5,2 см², масса проводника не более 1 г, длина электрода (с выделенным язычком) не более 34,5 мм. площадь нанесённого проводящего геля повышенной вязкости (без использования выделенного язычка) не менее 5 см². Упаковка: Прозрачные пластины с наклеенными 10 (десятью) электродами; по 10 пластин (100 электродов) в металлизированных светонепроницаемых пакетах. | - 100 шт. |
|  |  | - 8 |  | - Кабель для подключения одноразового электрода с коннектором «аллигатор», touch-proof, зеленый | - Кабель подключается к одноразовому электроду с помощью коннектора аллигатор. Цвет зелёный. Длина 1 м | - 1 шт. |
|  |  | - 9 |  | - Кабель для подключения одноразового электрода с коннектором «аллигатор», touch-proof, красный | - Кабель подключается к одноразовому электроду с помощью коннектора аллигатор. Цвет красный. - Длина 1 м | - 1 шт. |
|  |  | - 10 |  | - Кабель для подключения одноразового электрода с коннектором «аллигатор», touch-proof, синий | - Кабель подключается к одноразовому электроду с помощью коннектора аллигатор. Цвет синий. - Длина 1 м | - 1 шт. |
|  |  | - 11 |  | - Кабель сетевой | - разъем (8), 2 х 0,75 кв.мм,1,5м, - Материал: медь | - 1 шт. |
|  |  | - 12 |  | - Зонд для регистрации ОАЭ | - Зонд для регистраций отоакустической эмиссий. - Зонд фиксируют в наружном слуховом проходе испытуемого. Система с помощью встроенного в зонд телефона подаёт серию акустических щелчков и усредняет полученный с использованием встроенного в зонд микрофона ответ. Для - анализа полученных результатов применяются полосовые фильтры и преобразование Фурье. | - 1 шт. |
|  |  | - 13 |  | - Наконечник к зонду ОАЭ | - Запасной наконечник к зонду | - 3 шт. |
|  |  | - 14 |  | - Комплект вкладышей ушных «детский» | - Устанавливаются на кончик зонда. Ушной вкладыш герметизирует наружный слуховой проход для преобразования малых колебаний барабанной перепонки в колебания давления, которые могут быть обнаружены с помощью микрофона зонда. | - 1 шт. |
|  |  | - 15 |  | - Полость тестовая | - Для проведения теста зонда. | - 1 шт. |
|  |  | - Принадлежности: |  |  |  |  |
| - 3 | - Требования к условиям эксплуатации | - Температура и влажность: - Температура: от 5 до 40°C |  |  |  |  |
| - 4 | - Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | - DDP пункт назначения: КГП на ПХВ «Бородулихинская районная больница» УЗ ОА |  |  |  |  |
| - 5 | - Срок поставки медицинской техники и место дислокации | - 3 месяца после заключения договора - Адрес: Область Абай, село Бородулиха, улица Ф.Середина, 66, районная больница |  |  |  |  |
| - 6 | - Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | - Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и включают в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; - специфические для данной медицинской техники работы; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |  |

#### 2. Экспресс-анализатор мочи

| - № п/п | - Критерии | - Описание |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром лекарственных средств и медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны) | - Экспресс-анализатор мочи |  |  |  |  |
| - 2 | - Требования к комплектации | - № - п/п |  | - Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром лекарственных средств и медицинских изделий) | - Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | - Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | - Основные комплектующие |  |  |  |  |
|  |  | - 1 | - Анализатор мочи полуавтоматический |  | - Количество определяемых параметров – не менее 11 параметров - Измеряемая длина волны - длина волны не менее 3 светодиодов (550, 620, 720 нм) - Принцип действия - фотометрия коэффициента отражения - Время реакции –не менее 65 сек - Производительность –не менее 500 тестов/час - Способ измерения - непрерывное автоматическое тестирование - Производимые измерения - pH, нитритов, глюкозы, белка, крови, удельная плотность, билирубина, уробилиногена, кетона, лейкоцитов и аскорбиновой кислоты - Дисплей - сенсорный жидкокристаллический дисплей, разрешение экрана не менее 240 х 128, c лампой подсветки - Меню - на английском языке, результаты, выраженные с полуколичественным обозначением и международной системой СИ - Память –не менее 5000 результатов - Принтер - встроенный термопринтер, может распечатывать не менее 500 000 линий, также работать с внешним принтером (последовательный и параллельный порт) - Функции контроля - Самопроверка функции управления, испытание образцов и обнаружение неисправности контролируются встроенным микрокомпьютером - Интерфейс - последовательный порт (RS 232), параллельный порт (для внешнего принтера), PS/2 (для считывателя штрих-кодов) Порт USB: Для вывода данных. Lan Ethernet-порт: вход, Подключение по WI-F - Размеры, мм –не менее 390мм × не менее 340мм × не менее 290мм (глубина × ширина × высота). - Масса, кг –не менее 6,5 кг | - 1 шт |
|  |  | - 3 | - Руководство пользователя на русском языке и на казахском языке |  |  | - 1 штука |
|  |  | - Дополнительные комплектующие: |  |  |  |  |
|  |  | - - |  | - - | - - | - - |
|  |  | - Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |  |
|  |  | - 4 |  | - Тест полосы для определения мочи на 11 параметров (100 штук в упаковке) | - Оригинальные тест полосы совместимые с анализатором мочи | - 1 упаковка |
|  |  | - Принадлежности: |  |  |  |  |
| - 3 | - Требования к условиям эксплуатации | - температура –не менее 15 ℃ ~ 30 ℃, - Влажность –не менее 15-80 % - Требования к сети 220 В ± 10 %, не менее 50 / 60Hz. - Потребляемая мощность не менее 40 ВА |  |  |  |  |
| - 4 | - Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | - DDP пункт назначения: Область Абай, село Бородулиха, ул.Ф.Середина, 66 |  |  |  |  |
| - 5 | - Срок поставки медицинской техники и место дислокации | - 3 месяца после заключения договора, Область Абай, село Бородулиха, ул.Ф.Середина, 66, районная больница |  |  |  |  |
| - 6 | - Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | - Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и включают в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; - специфические для данной медицинской техники работы; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |  |

#### Условия ко всем пунктам технической спецификации

Товары должны быть новыми и ранее неиспользованными. Дата изготовления Товаров должна быть не ранее 2023 г., если иное не оговорено в тендерной документации. Каждый комплект Товара должен быть снабжён комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном и русском языках. Ввоз и реализация Товаров должны осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товаров и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание должно быть 220 Вт без дополнительных переходников или трансформаторов. Срок гарантии на оборудование, гарантийного сервисного и технического обслуживания и ремонта не менее 37 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию (если иное не оговорено в Приложении № 1 к тендерной документации). С момента ввода оборудования в эксплуатацию с проведением ремонта вышедшего из строя оборудования или его замены в срок не более 45 дней с момента официального уведомления. Наличие диплом - сертификата инженера, для сервисного и технического обслуживания и ремонта на предлагаемое оборудование. К технической спецификации потенциального поставщика кроме описания технических и эксплуатационных характеристик, а также моделей и производителей, должны прилагаться фотографии поставляемых товаров. Товары, относящиеся к измерительным средствам, должны быть внесены в реестр СИ Республики Казахстан, либо поставщик принимает на себя обязательства по внесению товаров в данный реестр к моменту поставки с представлением соответствующих подтверждающих документов. Не позднее, чем за 30 календарных дней до инсталляции оборудования, поставщик должен уведомить конечного потребителя о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам должно проходить в стандартные проёмы дверей (ширина 80 см, высота 200 см). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и т.д.), обучение персонала осуществляет поставщик.

Поставщик обязан поставить товары на условиях DDP – место назначения (ИНКОТЕРМС - 2010), провести инсталляцию медицинской техники, провести обучение медицинского персонала на рабочем месте, если иное не оговорено в технической спецификации.

Содержание

Приложение 1 к тендерной документации для тендера №5 «Медицинское оборудование»	1

Перечень технических спецификаций	1

1. Устройство / аппарат для аудиологического скрининга	1

2. Экспресс-анализатор мочи	8

Условия ко всем пунктам технической спецификации	11