| «Согласовано» юрист КГП на ПХВ «Бородулихинская районная больница» УЗ ОА _________________ Боев В.А. | «Утверждаю» И.О. Главного врача КГП на ПХВ «Бородулихинская районная больница» УЗ ОА _________________ Косамбеков М.А. приказ № 288 от «02» октября 2023 года |
| --- | --- |

#### Приложение 1 к тендерной документации для тендера №7 «Медицинское оборудование (повторный закуп)»

#### Перечень технических спецификаций

#### 1. Кресло гинекологическое

| - № п/п | - Критерии | - Описание |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром лекарственных средств и медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны) | - Кресло гинекологическое |  |  |  |  |
| - 2 | - Требования к комплектации | - № - п/п |  | - Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром лекарственных средств и медицинских изделий) | - Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | - Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | - Основные комплектующие |  |  |  |  |
|  |  | - 1 | - Кресло |  | - Каркас выполнен из стальных труб и профилей, с нанесением экологически чистого полимерно-порошкового покрытия, устойчивого к многократной обработке дезинфицирующими растворами. Кресло имеет два моторных механизма, которые регулируют высоту и спинку. Регулировка высоты и углов наклона осуществляется с помощью двух линейных актуаторов управляемых пультом. Подколенники и упоры для рук изготовлены из стального профиля. Основание установлено на 4 самоориентирующиеся колеса диаметром 125 мм. Мягкие элементы спинной и тазовой секций изготовлены из поролона и обтянуты тканью Bielastic, имеющая способность дышать и не пропускать жидкость. - Кресло представляет собой неразборную конструкцию, выполненную в виде сварного каркаса, спинки и сиденья, каркас из стальных труб с полимерно-порошковым покрытием; - Регулировка высоты сиденья, углов наклона спинки, с помощью электропривода. Кресло комплектуется следующими приспособлениями: - • Подколенники: - − изготовлены из литого пенополиуретана и обтянуты съемным чехлом из винилискожи; - − регулируются по высоте, направлению и углу наклона с последующей фиксаций при помощи зажимов. - • Тазик (для сбора жидкости): - − изготовлен из нержавеющей стали толщиной 0,5 мм; - − устанавливается в кассету, расположенную под основанием тазовой секции кресла (при изменении угла наклона сиденья, тазик всегда остается в горизонтальном положении и не мешает при посадке пациентки в кресло). - • Упоры для рук: - − изготовлены из стальных труб с полимерно-порошковым покрытием и обтянуты съёмным чехлом из винилискожи со вставкой из пенополиуретана. - Кресло поставляется в собранном виде - • Подколенники (2 штуки) - • Упоры для рук и мягкие чехлы на них (2 штуки) - • Тазик (для сбора жидкости) - Дополнительная комплектация: - • Столик для инъекций (с боковыми планками-направляющими) - • Тазик - • Штатив для вливания - Размеры кресла: - Длина:1124мм - Высота (нижний уровень):688мм - Высота (верхний уровень):1013мм - Ширина:734мм - Размеры сиденья: - Длина:520мм - Ширина:600мм - Размеры спинки: - Длина:830мм - Ширина:600мм - Угол наклона спинки от уровня горизонта от -15° до +70° - Масса изделия, кг 101 |  |
|  |  | - Дополнительные комплектующие: |  |  |  |  |
|  |  | - 2 |  |  |  |  |
|  |  | - 3 |  |  |  |  |
|  |  | - 4 |  |  |  |  |
|  |  | - Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |  |
|  |  | - - |  | - - | - - |  |
|  |  | - Принадлежности: |  |  |  |  |
| - 3 | - Требования к условиям эксплуатации | - Температура и влажность: - Температура: от 5 до 40°C |  |  |  |  |
| - 4 | - Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | - DDP пункт назначения: КГП на ПХВ «Бородулихинская районная больница» УЗ ОА |  |  |  |  |
| - 5 | - Срок поставки медицинской техники и место дислокации | - До 1 декабря 2023 года - Адрес: Область Абай, село Бородулиха, улица Ф.Середина, 66, районная больница |  |  |  |  |
| - 6 | - Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | - Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и включают в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; - специфические для данной медицинской техники работы; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |  |

#### 2. Ларингоскоп с волоконным световодом

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий, с указанием модели, наименованием производителя, страны) | Ларингоскоп с волоконным световодом |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике. | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие: |  |  |  |
|  |  | 1 | Видеоларингоскоп (основной блок) | Аппарат беспроводной, портативный предназначен для проведения интубации и сложной интубации, для визуализации дыхательных путей и помощи при введении устройств для осмотра дыхательных путей. Используется для прямой и непрямой ларингоскопии. Возможность применения видеоларингоскопа как в педиатрии, так и у взрослых пациентов. При помощи вертикально расположенного дисплея улучшается визуализацию эндотрахеальной трубки для предотвращения случайного повреждения гортани. Компактный, герметичный и готовый к использованию в любой момент. Информативность: встроенная камера с увеличенным углом обзора для отображения всех анатомических особенностей гортани. Уникальный минутный счетчик остаточного времени работы батареи. Тонкий профиль клинка улучшает доступ к гортани и предотвращает случайное повреждение зубной эмали. LCD дисплей диагональю 2,5 дюйма цветной. Батарея: Время работы от литиевой батареи (3.6V) 250 мин. Отображение на экране оставшегося времени работы от батареи. Портативность: компактный, весом около 200 грамм. Беспроводная конструкция. Одноразовые клинки устанавливаются на каркас из усиленного сплава со встроенной камерой CMOS. Устойчив к химическим и физическим воздействиям. Профиль клинка 11,9 мм. Габаритные размеры: не более 180х68х110 мм. | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |  |  |  |
|  |  | 1 | Кейс для хранения | Транспортный кейс для хранения видеоларингоскопа, служащий для защиты от внешнего воздействия и для транспортировки. | 1 шт. |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |
|  |  | 1 | Клинок, размер 1 | Одноразовые атравматичные клинки, прозрачные, размер 1. Одноразовые клинки из высокопрочного оптического полимера. | 50 шт. |
|  |  | 2 | Клинок, размер 2 | Одноразовые атравматичные клинки, прозрачные, размер 2. Одноразовые клинки из высокопрочного оптического полимера. | 50 шт. |
|  |  | 3 | Клинок, размер 3 | Одноразовые атравматичные клинки, прозрачные, размер 3. Одноразовые клинки из высокопрочного оптического полимера. | 50 шт. |
|  |  | 4 | Клинок, размер 4 | Одноразовые атравматичные клинки, прозрачные, размер 4. Одноразовые клинки из высокопрочного оптического полимера. | 50 шт. |
|  |  | 5 | Клинок Х, размер 3 | Одноразовые атравматичные клинки, прозрачные, изогнутые, размер 3 для сложной интубации. Одноразовые клинки из высокопрочного оптического полимера. | 20 шт. |
|  |  | 6 | Аккумуляторная батарея | Аккумуляторная литиевая батарея к видеоларингоскопу съемная, обеспечивающая не менее чем до 250 минут работы. Без перезарядки. 3,6 В, | 5 шт. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Требования к помещению: Площадь помещения: не менее 7 кв.м; Вентиляция помещения не требуется; Оптимальные условия эксплуатации системы: Окружающая температура: 20~30°C Относительная влажность: 30~75 % Атмосферное давление: 70~106 кПа Электроснабжение 200-240В |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP Область Абай, село Бородулиха, улица Ф.Середина, 66 |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | До 1 декабря 2023 года Область Абай, село Бородулиха, улица Ф.Середина, 66 |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники |  |  |  |

#### 3. Бесконтактный тонометр

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники | Бесконтактный тонометр |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике | Техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие: |  |  |  |
|  |  | 1 | Тонометр бесконтактный | Компьютерный бесконтактный тонометр (аппарат для измерения внутриглазного давления автоматический) позволяет провести измерения внутриглазного давления значительно быстрее и наиболее точно. Изображение глаза пациента и фокусировочные метки оператор наблюдает на экране встроенного монитора с высокой разрешающей способностью. При измерении на тонометре при помощи джойстика оператор устанавливает фокусировочную точку, отраженную от глаза пациента, в центре визерного квадрата и фокусирует эту точку до резкого изображения – прибор автоматически определит оптимальное положение для старта (в режиме AUTO) и мгновенно произведет измерение. Скорость измерения составляет не более 3 мсек. Особенности: Автопоставление, автовыравнивание. Автоматическое переключение режимов высокого и низкого давления. Корректировка внутриглазного давления в соответствии с данными центральной толщины роговицы; Сенсорный экран; Возможность проведения измерения у пациентов с диагнозом; «Дихромазия», за счет изменения цвета фиксационной точки; Диапозон измерения: не уже 0-60 mmHg (0-30 mmHg/25-60 mmHg) Режим измерения: ручной при помощи джойстика, автоматический (LCD экран с функцией сенсорного сопоставления) Режим измерения «высокое давление» наличие Луч измерения внутриглазного давления. Источник света: длина волны: светодиод 880 НМ Лампа фиксации взора пациента Источник света: длина волны: светодиод (3х цветной чип) красный 630НМ; зеленый 520НМ; голубой 470НМ Электрическая регулировка по высоте лицевого установа не менее 70 мм Поле обзора не менее 15*9 мм Встроенный принтер Термопринтер с программируемым видом распечатки данных Перемещение оптической головки: 88мм (ось Х); 40мм (ось У); 45 мм (Z) Порт передачи данных RS-232С Дисплей не менее 5,7 «цветной сенсорный» Габариты (ШхГхВ) и вес не более 306 х 493 х 463 мм вес не более 18 кг Напряжение 100VАС-240VАС Частота: 50/60 Гц Потребление энергии: не более 85VA – 110VA | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |  |  |  |
|  |  | 1 | Шнур питания | Шнур питания: - Напряжение: 100ВПТ - 240ВПТ - Частота: 50/60 Гц - Потребление: 85ВА – 110ВА | 1 шт. |
|  |  | 2 | Предохранители | Предохранители стеклянные: Предохранитель 5х220, 16А | 1 шт. |
|  |  | 3 | Бумага для подставки подбородка | Сменные бумажные салфетки размер не более 30мм*100мм | 1 шт. |
|  |  | 4 | Зажимы для бумаг для подставки подбородка | Фиксаторы для бумажных салфеток: штифты пластиковые Т-образные, размер не более 2*1,5см | 2 шт. |
|  |  | 5 | Бумага для распечатки | Термобумага для печати не более 57мм*50мм. Термобумаги для аппаратов – это тип кассетной ленты, которая позволяет эффективно распечатывать лучшие распечатки. | 1 шт. |
|  |  | 6 | Пылезащитная крышка | Пылезащитный чехол: пластиковый, прозрачный, пыленепроницаемый, не более 50*30*40см | 1 шт. |
|  |  | 7 | Установочный компакт-диск для передачи данных | Установочный компакт-диск для передачи данных, компакт-диск, память только для чтения, представляет собой предварительно прессуют оптический компакт-диск, который содержит данные тонометра | 1 шт. |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Напряжение: 100ВПТ - 240ВПТ Частота: 50/60 Гц Потребление энергии: 85ВА – 110ВА Температура +10С - +40С, Относительная влажность 20%-80% (отсутствие конденсации) |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | DDP Область Абай, село Бородулиха, улица Ф.Середина, 66 |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | До 1 декабря 2023 года Область Абай, село Бородулиха, улица Ф.Середина, 66 |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |

#### 4. Светильник медицинский смотровой

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий, с указанием модели, наименования производителя, страны). | Светильник медицинский смотровой |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике. | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие: |  |  |  |
|  |  | 1 | Купол с подвесным кронштейном | Бестеневой смотровой светильник предназначен для использования в операционных залах, процедурных кабинетах, стоматологических и ветеринарных клиниках для освещения операционного поля при проведении хирургических операций или диагностических процедур. Количество блоков освещения/куполов, шт:1 Форма блоков освещения/купола и материал: круглый купол диаметром не более 28 см, изготовленный из термостойкого пластика, обладающего высоким сроком службы и механической прочностью, а именно: PC/ABS LIGHT BLOCK (поликарбонат/акрилонитрил-бутадиен-стирол) представляет собой смесь ПК и АБС, обеспечивающую уникальное сочетание высокой технологичности АБС с превосходными механическими свойствами, а также ударопрочностью и термостойкостью. Современная монолитная конструкция купола должна обеспечивать простоту чистки, эргономичность использования и идеальное взаимодействие с ламинарным потоком. Источник света: должны быть светодиоды . Количество источников основного света - 1 модуль, состоящих из не менее 18 светодиодов Средний срок службы источников света, ч: не менее 60000. Позиционирование светильника должно осуществляться с помощью стерильной ручки, расположенной в центре купола, а также нестерильной ручки, установленной сбоку. Должна быть возможность изменять интенсивность освещения, удерживая руку под датчиком приближения на расстоянии не менее 5 см (функция «no touch»). Масса купола – не менее 2.5 кг. Масса светильника – не более 30 кг. Освещенность в центре светового поля, кЛк: 60 Диаметр светового поля d10 на расстоянии 1м, мм: не менее 250 Диаметр светового поля d50, на расстоянии 1м, мм: не менее 130 Цветовая температура, °К: нерегулируемая – не менее 4400 Индекс цветопередачи (RA): не менее 97 Регулируемая освещенность: (в диапазоне не менее 25-100% от максимальной освещенности) с помощью трехступенчатого регулятора системы «np touch». Повышение температуры в области головы хирурга <1°C Глубина освещенности: L1+L2, 20% - не менее 194 см L1+L2, 60% - не менее 120 см Напряжение питания: 24 В пост.тока Потребляемая мощность купола светильника -не менее 20 Вт Мин.потребляемая мощность светильника – не менее 50 VA Класс защиты от поражения электрическим током -I Степень защиты корпуса (касается подвески) -IP 20 Степень защиты купола – IP 43 | 1 шт |
|  |  | 2 | Прямой кронштейн | Предназначен для соединения с подвесным кронштейном купола. Cтальной кронштейн, крепящийся к штативу, длиной не менее 670 мм. |  |
|  |  | 3 | Верхняя и нижняя часть штатива | Верхняя и нижняя часть штатива, должна предназначаться для соединения с подвесным кронштейном купола. Описание: стальной штатив, состоящий из двух элементов (для удобства пакования), общей длиной не менее 1310 мм. Диаметр штатива не менее 56 мм, ширина стенок стали не менее 3,6 мм | 1 шт. |
|  |  | 4 | Основание с блоком питания | Основание с блоком питания на колесах для свободного перемещения светильника. Описание: стальное основание в виде пластины на 4-х двойных колесах диаметром не менее 50 мм, два из которых с блокировкой. Длина пластины – не менее 700 мм, ширина – не менее 500 мм. К основанию прикреплен блок питания, покрытый алюминиевым кожухом круглой формы. | 1 шт. |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |
|  |  | 2 | Стерильная ручка | Стерильная ручка. Специальная ручка для позиционирования светильника. Стерилизуемая. Описание: ручка блока освещения съемная, стерилизуемая. Температура стерилизации съемной ручки, ºС: 134 Изготовлена из MALEN PJ – 400 (изотактический полипропилен и пропилен-этиленовый полимер натурального цвета) | 1 шт. |
| 3 | Требования к хранению и транспортировке | Питающая силовая линия должна иметь заземление, стабильное и бесперебойное напряжение питания 100-240 В. Для подключения оборудования требуется розетка с 3-х проводной схемой электропитания: фаза, нейтраль, заземление. Рекомендуемое напряжение питания 220 Вольт, 20А, частота питание 50Гц. При отсутствии стабильного и бесперебойного электропитания, необходимо установить источники бесперебойного питания с функцией стабилизации напряжения в зависимости от потребляемой мощности медицинской техники/изделия. Рекомендуемый диапазон температуры: - температура от -20ºC до +50ºC- - относительная влажность 10 ÷ 95% - атмосферное давление 500 ÷ 1060 гПа Рекомендуемые условия рабочей среды: - температура окружающей среды +10ºC до +40ºC - относительная влажность 30 ÷ 95% - атмосферное давление 700 ÷ 1060 гПа |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | DDP Область Абай, село Бородулиха, улица Ф.Середина, 66 |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | До 1 декабря 2023 года Область Абай, село Бородулиха, улица Ф.Середина, 66 |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замену или восстановление отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |

#### 5. Монитор прикроватный

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинского изделий, требующего сервисного обслуживания (далее – МИ ТСО) (в соответствии с государственным реестром МИ ТСО с указанием модели, наименования производителя, страны) | Монитор прикроватный |  |  |  |
| 2 | Наименование МИ ТСО, относящейся к средствам измерения(с указанием модели, наименования производителя, страны) | Монитор прикроватный |  |  |  |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МИ ТСО (в соответствии с государственным реестром МИ ТСО ) | Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к МИ ТСО | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  |  | Консоль | Монитор пациента прикроватный, гемодинамический. Монитор пациента мультипараметрический предназначенный для использования в условиях отделений реанимации и интенсивной терапии, транспортировки, а также в операционных для мониторинга состояния пациентов. Наличие сенсорного экрана, который обеспечивает прямой доступ к необходимым параметрам. Параметры измерений: - ЧСС, ЖЭ, ST, ЧД, НИАД (систолическое, диастолическое, среднее), SpO2, индекс перфузии, ЧП, Капнометрия (СО2), Температура. Режим отображения кривой: Фиксированная или подвижная без затухания Максимальное число каналов кривых: 4 каналов Скорость развертки: 6,25, 12,5, 25 либо 50 мм/с Скорость развертки респирации: 6,25, 12,5 либо 25 мм/с Цвет отображения кривой: не менее 14 цветов Измеряемые параметры: ЧСС, ЖЭ, ST, ЧД, НИАД (систолическое, диастолическое, среднее), SpO2, ЧП, ТЕМП, ETCO2. Цвет отображения числовых данных: не менее 14 цветов Тревога Настраиваемые уровни параметрической тревоги по приоритетам: Высокий; Средний; Низкий; Уведомление; с различными звуковыми и визуальными индикаторами. Возможность паузы звукового сигнала на 1 минуту с сохранением визуального индикатора, возможность паузы и звукового и визуального индикатора одновременно. В случае возникновения тревоги система вызова медсестры активируется. Сигнал тревоги показателей жизнедеятельности: ЧСС, ЧП, ST, ЧД, АПНОЭ, ТЕМП, SpO2, НИАД, опционально - ETCO2, CO2, O2 Тревоги аритмии: не менее 3 типа Асистолия, пароксизмальная тахикардия, фибрилляция желудочков. Технические тревоги: Тревоги инструментов и окружающей среды, например, тревога отключения кабеля, тревога помехи, тревога отключения электрода, тревога определения кривой, тревога выключения датчика, тревога проверки манжеты/шланга, тревога проверки датчика, тревога низкого заряда батареи, и т.д. Индикация тревоги: Звук тревоги, мигание/постоянная работа индикатора тревоги, подсвеченные числовые данные/сообщение. Отображает элемент тревоги в верхней части экрана. Индикатор тревоги: Наличие Звук тревоги: не менее 4 типа Подавление звука тревоги: наличие. Если во время паузы тревоги происходит новая тревога, то тревога отображается. Приостановка тревоги: наличие. Все тревоги выключены: Обеспечивается Приоритет громкости: Высокий ≥ Средний ≥ Низкий ≥ Уведомление. ЭКГ Отведения: Кабель на 3-электрода: I, II, III Кабель на 5-электродов: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V Устойчивость к разряду дефибрилляции: Вход ЭКГ защищен Защита от электрохирургического оборудования: наличие Время восстановления после дефибрилляции: не более 10 сек Контроль отсоединения отведений: Каждое отведение имеет свой сенсор Диапазон измерения ЧСС не менее 15 - 350 уд/мин Диапазон измерения ЧСС: не менее 30 – 300 уд/мин (взрослые/дети). не менее30 – 350 уд/мин Диапазон нижней границы: ВЫКЛ, от 30 до 349 уд/мин с шагом 1 уд/мин Элементы тревоги: Асистолия, пароксизмальная тахикардия, фибрилляция желудочков. Анализ аритмии: Метод анализа: Метод сравнения по образцу Сообщения аритмии: Асистолия, пароксизмальная тахикардия, фибрилляция желудочков. Количество файлов отчетов об аритмии: не менее 168 часа Запись трендов Построение трендов продолжительностью не менее168 часов, 20 блоков (кривая сигнала продолжительностью 10сек) Измерение уровня ST: Число каналов измерения: с 3-электродов: 1 канал Диапазон измерения уровня ST: ±2,0 мВ Респирация (трансторакальная импедансная пневмография) Метод измерения: Трансторакальная импедансная пневмография Число каналов: RA - LA Диапазон подсчета частоты респирации SpO2 Скорость развертки: 6,25, 12,5, 25, 50 мм/с Метод измерения: Метод поглощения света двух длин волн Диапазон отображения: 0 - 100 % SpO2 Частота пульса: менее 20 - 300 уд/мин Неинвазивное кровяное давление, НИАД Наличие Метод измерения: Осциллометрический Диапазон измерений: 20 - 260 мм рт. ст. Режим измерения: Взрослые, дети или новорожденные определяются подключением воздушного шланга Максимальное время измерения: Взрослый/ребенок: не более 160 сек, Новорожденный: не более 80 сек Установки давления манжеты: Ручная или авто Максимальная величина подкачки: Взрослый/ребенок: не более 260 мм рт. ст. Новорожденный: не более 130 мм рт. ст. Элементы отображения: Систолическое (СИСТ), диастолическое (ДИА), среднее (СРЕД), давление манжеты во время измерения НИАД, Цикл обновления дисплея данных НИАД: Обновляется при каждом измерении Прерывание питания: Спуск сразу после выключения питания Время восстановления после дефибрилляции: не более 10 сек Инвазивное кровяное давление, ИКД Программа предустановлена в меню Диапазон автоматического обнуления: не более 200 мм рт. ст. Точность диапазона автоматического обнуления: ±1 мм рт. ст. Диапазон измерений: -50 - 300 мм рт. ст. Точность измерений: ±1 мм рт.ст. ±1 разряд (–50 мм рт.ст. ≤ ИАД < 100 мм рт.ст.) ±1 % ±1 разряд (100 мм рт.ст. ≤ ИАД ≤ 300 мм рт.ст.) Температурный сдвиг: ±0,1 мм рт.ст./1°C Время восстановления после дефибрилляции: не более 10 сек Элементы отображения: Систолическое (СИСТ), диастолическое (ДИА), среднее (СРЕД) Отключение тревоги: Тревога отключается в определенный период при проведении обнуления. Частота пульса Диапазон расчета: не менее 0, 30 - 300 уд/мин Диапазон отображения: не меее 0 - 300 уд/мин Точность измерения (среднеквадратичное значение): ±2 уд/мин (30 уд/мин ≤ ЧП ≤ 300 уд/мин) Температура Наличие Число каналов: 1 канал Диапазон измерений: от 0 до 50°C, от 32 до 122°F Точность измерения: ±0,1°C (25°C ≤ ТЕМП ≤ 45°C) ±0,2°C (0°C ≤ ТЕМП < 25°C) Диапазон отображения: от 0 до 50°C (от 32 до 122°F) Дисплей: - размер по диагонали 8 дюймов. - цветной сенсорный ЖКИ типа TFT - разрешение не менее 800 × 600 точек на дюйм. 5 коннекторов, которые позволяют использовать разъемы с автоматическим определением типа подключаемого датчика параметров пациента. Вес не более 3,1 кг. Аккумуляторная батарея Тип батареи: Литий ионная Число батарей: 1 Время работы от батареи: не более 120 - 240 минут (в зависимости от эксплуатации и вида батареи) Индикатор состояния батареи: Лампы батареи на передней панели, сообщения на экране, звук тревоги и индикатор тревоги. Встроенный термический принтер Скорость печати не более 25,50 мм\сек, Размер бумаги не более 58 мм Период печати – продолжающийся, 10/20/30 секунд. Клавиша печати – наличие. Возможность печати после нажатия последних 5 секунд. Возможность выбора трех каналов кривых. Интерфейс DC порт – 18 VDC, 2.8A LAN порт, порт вызова мед. сестры, HDMI порт, USB порт поддерживающий передачу данных на внешние носители не менее 64 Гб а также подключение USB WiFi адаптера. Тип монитора: без дополнительных модулей. Ручка крепление – наличие Режим «Bed to bed» - наличие Программное обеспечение - наличие Наличие мульти язычного интерфейса: не менее 18 языков (в том числе казахский и русский) Размер: не менее240 х 237 х 176 мм Охлаждение: воздушное. | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |  |  |  |
|  |  |  | Кабель ЭКГ с 3 отведениями | Кабель ЭКГ Количество отведений: 3 Количество каналов: 1 канал | 1 шт. |
|  |  |  | Датчик SpO2 для взрослых | Пульсоксиметрический сенсорный датчик многоразовый представляет собой напальчник из пластмассы. Предназначен для измерения пульса и сатурации гемоглобина в крови взрослого пациента. | 1 шт. |
|  |  |  | Удлинительный кабель для SpO2 | Кабель удлинитель для датчиков пульсоксиметрии с целью подключения к монитору пациента. | 1 шт. |
|  |  |  | Взрослый манжет, многоразовый | Манжета для взрослых, многоразовая предназначена для измерения артериального давления пациента. Состоит из трубки и тканевой манжеты. Методика измерения - Осциллометрический Режимы измерения: Ручной режим: однократное измерение Автоматический режим: измерение с интервалами 1,2,3,4,5,10,15,20,30 минут и 1,2,4,8 час Стат: Постоянный в течении 5 минут Диапазон измерения артериального давления: Не менее 20 не более 260 мм рт.ст. Степень наполнения манжетов – Регулируемая | 1 шт. |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |
|  |  |  | Одноразовые электроды | Предназначены для регистрации электрокардиограммы. | 10 шт. |
|  |  |  | Термобумага | Размер бумаги: не более 58 мм – ширина, не менее 308 мм – диаметр. | 2 шт. |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации | Источник питания: 100-240В переменного тока (50/60Гц) Разъем питания постоянного тока: 18В постоянного тока, 2.5A |  |  |  |
| 5 | Условия осуществления поставки МИ ТСО (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP Область Абай, село Бородулиха, улица Ф.Середина, 66 |  |  |  |
| 6 | Срок поставки МИ ТСО и место дислокации | До 1 декабря 2023 года Область Абай, село Бородулиха, улица Ф.Середина, 66 |  |  |  |
| 7 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ ТСО поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МИ ТСО не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МИ ТСО; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |  |  |  |

#### Условия ко всем пунктам технической спецификации

Товары должны быть новыми и ранее неиспользованными. Дата изготовления Товаров должна быть не ранее 2023 г., если иное не оговорено в тендерной документации. Каждый комплект Товара должен быть снабжён комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном и русском языках. Ввоз и реализация Товаров должны осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товаров и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание должно быть 220 Вт без дополнительных переходников или трансформаторов. Срок гарантии на оборудование, гарантийного сервисного и технического обслуживания и ремонта не менее 37 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию (если иное не оговорено в Приложении № 1 к тендерной документации). С момента ввода оборудования в эксплуатацию с проведением ремонта вышедшего из строя оборудования или его замены в срок не более 45 дней с момента официального уведомления. Наличие диплом - сертификата инженера, для сервисного и технического обслуживания и ремонта на предлагаемое оборудование. К технической спецификации потенциального поставщика кроме описания технических и эксплуатационных характеристик, а также моделей и производителей, должны прилагаться фотографии поставляемых товаров. Товары, относящиеся к измерительным средствам, должны быть внесены в реестр СИ Республики Казахстан, либо поставщик принимает на себя обязательства по внесению товаров в данный реестр к моменту поставки с представлением соответствующих подтверждающих документов. Не позднее, чем за 30 календарных дней до инсталляции оборудования, поставщик должен уведомить конечного потребителя о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам должно проходить в стандартные проёмы дверей (ширина 80 см, высота 200 см). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и т.д.), обучение персонала осуществляет поставщик.

Поставщик обязан поставить товары на условиях DDP – Область Абай, село Бородулиха, улица Ф.Середина, 66 (ИНКОТЕРМС - 2010), провести инсталляцию медицинской техники, провести обучение медицинского персонала на рабочем месте, если иное не оговорено в технической спецификации.

Содержание

Приложение 1 к тендерной документации для тендера №7 «Медицинское оборудование (повторный закуп)»	1

Перечень технических спецификаций	1

1. Кресло гинекологическое	1

2. Ларингоскоп с волоконным световодом	5

3. Бесконтактный тонометр	8

4. Светильник медицинский смотровой	12

5. Монитор прикроватный	16

Условия ко всем пунктам технической спецификации	24