| «Согласовано» юрист КГП на ПХВ «Бородулихинская районная больница» УЗ ОА _________________ Боев В.А. | «Утверждаю» И.О. Главного врача КГП на ПХВ «Бородулихинская районная больница» УЗ ОА _________________ Косамбеков М.А. приказ № 291-1 от «06» октября 2023 года |
| --- | --- |

#### Приложение 1 к тендерной документации для тендера №8 «Аппарат для аудиологического скрининга (повторный закуп)»

#### Перечень технических спецификаций

#### 1. Устройство / аппарат для аудиологического скрининга

| - № - п/п | - Критерии | - Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Наименование медицинской техники - (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны) | - Устройство / аппарат для аудиологического скрининга |  |  |  |
| - 2 | - Требования к комплектации | - № - п/п | - Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | - Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | - Требуемое количество - (с указанием единицы измерения) |
|  |  | - Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | - 1 | - Модульное устройство объективного аудиологического скрининга и диагностики слуховой - функции | - Модульное устройство объективного аудиологического скрининга и диагностики слуховой функции представляет собой уникальное мобильное портативное устройство, предлагающее различные методы тестирования, которые могут быть настроены в соответствии с потребностями специалиста для проведения аудиологического скрининга или диагностики. - Модульное устройство должно быть предназначено для проведения скрининга слуха новорожденных и детей раннего возраста методами: - регистрации коротколатентных слуховых вызванных потенциалов (скрининг КСВП), - регистрации задержанной вызванной отоакустической эмиссии (скрининг ТЕОАЕ / ЗВОАЭ). - Устройство для скрининга слуха может использоваться автономно или с персональным компьютером. - Требования к модульному устройству: - комбинация скрининговых тестов – скрининг КСВП и ОАЭ – наличие - полноцветный сенсорный экран – наличие - портативность – наличие - гибкость – наличие - интерфейс устройства с поддержкой на государственном и русском языках – наличие - работа от перезаряжаемой батарейки – наличие - длительный срок службы батареи после зарядки (до 8 часов), полная зарядка в течении 4-6 часов – наличие - память и хранение свыше 1000 тестов – наличие - Дополнительные возможности: - - наличие возможности сортировать результатов по дате рождения, имени, идентификатору, исследователю, дате, времени - - наличие интерфейса к беспроводному модему для передачи данных и создания базы данных о пациентах - демографические данные пациента на устройстве - - наличие программного обеспечения для базы данных на государственном и русском языках - - возможность управления данными: простой просмотр, архивирование и экспорт результатов теста, перенос результатов тестов в базу данных через USB - - наличие конфигурируемых пользователем установок - Требования к измерениям: - - задержанная вызванная отоакустическая эмиссия (ТЕОАЭ) – модуль скрининг (быстрый) – наличие - Тип измерений: задержанные кратковременно вызванные отоакустические сигналы (TEOAE) – наличие - Тип стимула: кратковременный стимул без прямой составляющей – наличие - Диапазон частот: не менее 0,7 не более 6 кГц (TEOAE) - Уровень интенсивности входного воздействия TEOAE: не менее 85 дБ УЗД, самокалибровка в зависимости от громкости в слуховом проходе – наличие - Протокол стимуляции: нелинейный –наличие - Обнаружение шума: среднеквадратическое значение интервалов, не являющихся стимулами – наличие - Подсчет остаточного шума: средневзвешенное значение, суммарное значение факторов – наличие - Отторжение артефакта: средневзвешенное значение – наличие; - Определение ответа: - TEOAE скрининг: не менее 8 значений с изменением символа, при выполнении правила трех сигм, что составляет не более 99.7 % статистической значимости – наличие - – Коротколатентные слуховые вызванные потенциалы (КСВП) – модуль скрининг КСВП – наличие - Тип стимула: Chirp (не менее широкополосный, 1 – 8 кГц) – наличие; - Полярность стимула: переменная –наличие - Частота стимула: не менее 85 Гц–наличие - Уровень стимула: не менее 25 – 55 дБ eHL) (шаг: не более 5 дБ), возможность настройки уровня стимула не менее 30 и 35 дБ – наличие (PECC–01: макс. уровень не менее 0 дБ (eHL)) – наличие - Расширение спектра – наличие - ПК интерфейс: - Порты: USB – наличие - Дисплей: не менее 240 x 320 пикселей; графический ЖК–дисплей диагональю не более 3.5 дюйма – наличие - Особенности: наличие резистивного сенсорного дисплея, внутренних часов, пьезоэлектрического генератора звука - Выходное напряжение и номинальное сопротивление (гнездо для подключения головных телефонов): не менее 5 Вpp, 32 Ом - Потребляемая мощность: не более 2Вт - Соответствие положениям Приказа МЗ РК №704 от 9 сентября 2010 года «Об утверждении Правил организации скрининга» (Приложение к приказу Министра здравоохранения РК от 25 августа 2021 года № ҚР ДСМ-91 Утверждены приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 9 сентября 2010 года № 704) о проведении аудиологического скрининга новорожденным и детям раннего возраста двумя методами: - - регистрация задержанной вызванной отоакустической эмиссии (ВОАЭ) и - - регистрация коротколатентных слуховых вызванных потенциалов (КСВП). - Соответствие требованиям Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 29 октября 2020 года № ҚР ДСМ-167/2020 «Об утверждении минимальных стандартов оснащения организаций здравоохранения медицинскими изделиями» об оснащении родовспомогательных организаций и организаций ПМСП оборудованием для проведения скрининга слуха новорожденных и детей раннего возраста. - Наличие Сервисного Центра и Поверочной лаборатории на территории РК для проведения ежегодной поверки и технического сопровождения устройства во время его эксплуатации. | - 1 шт. |
|  |  | - 2 | - Зонд EP-DP | - Зонд угловой для регистрации слуховых вызванных потенциалов (СВП) и отоакустической эмиссии (для детей раннего и старшего возраста (от 6-ти мес. и старше) | - 1 шт. |
|  |  | - 3 | - Зонд LT | - Зонд прямой для регистрации слуховых вызванных потенциалов (СВП) и отоакустической эмиссии (для новорожденных и детей до 6-мес.) | - 1 шт. |
|  |  | - 4 | - Электродные кабели (EC-x) | - Кабель для электродов при проведении регистрации слуховых вызванных потенциалов | - 1 шт. |
|  |  | - 5 | - Переносной футляр / сумка для переноса со вставкой | - Для переноса и хранения модульного устройства | - 1 шт. |
|  |  |  | - Программное обеспечение |  |  |
|  |  | - 1 | - Программное обеспечение | - Программное обеспечение и интерфейс на государственном и русском языках для передачи и хранения данных на ПК, создания банках данных о пациентах, распечатки результатов | - 1 шт. |
|  |  | - Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |
|  |  | - 1 | - Одноразовые электроды (разные размеры и типы) | - Для регистрации слуховых вызванных потенциалов | - 1 набор |
|  |  | - 2 | - Ушные вкладыши для двух ушных зондов | - Для проведения регистрации отоакустической эмиссии и слуховых вызванных потенциалов | - 2 набора |
| - 3 | - Требования к условиям эксплуатации | - Условия эксплуатации: - Температура: 10 - 40 C (50 - 104 F) - Относительная влажность воздуха: 20 - 90 % без конденсата - Атмосферное давление: 70* - 106 кПа - Время для разогрева: прибор не требует разогрева. Перед первым включением он должен согреться до комнатной температуры, для соблюдения условий эксплуатации. |  |  |  |
| - 4 | - Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | - DDP Область Абай, село Бородулиха, улица Ф.Середина, 66 |  |  |  |
| - 5 | - Срок поставки медицинской техники и место дислокации | - До 1 декабря 2023 года - Область Абай, село Бородулиха, улица Ф.Середина, 66 |  |  |  |
| - 6 | - Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | - Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. - Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. - Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и включают в себя: - - замену отработавших ресурс составных частей (за счет конечного пользователя); - - замену или восстановление отдельных частей медицинской техники (при гарантийном случае – за счет производителя, при не гарантийном случае – за счет конечного пользователя); - - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |

#### Условия ко всем пунктам технической спецификации

Товары должны быть новыми и ранее неиспользованными. Дата изготовления Товаров должна быть не ранее 2023 г., если иное не оговорено в тендерной документации. Каждый комплект Товара должен быть снабжён комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном и русском языках. Ввоз и реализация Товаров должны осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товаров и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание должно быть 220 Вт без дополнительных переходников или трансформаторов. Срок гарантии на оборудование, гарантийного сервисного и технического обслуживания и ремонта не менее 37 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию (если иное не оговорено в Приложении № 1 к тендерной документации). С момента ввода оборудования в эксплуатацию с проведением ремонта вышедшего из строя оборудования или его замены в срок не более 45 дней с момента официального уведомления. Наличие диплом - сертификата инженера, для сервисного и технического обслуживания и ремонта на предлагаемое оборудование. К технической спецификации потенциального поставщика кроме описания технических и эксплуатационных характеристик, а также моделей и производителей, должны прилагаться фотографии поставляемых товаров. Товары, относящиеся к измерительным средствам, должны быть внесены в реестр СИ Республики Казахстан, либо поставщик принимает на себя обязательства по внесению товаров в данный реестр к моменту поставки с представлением соответствующих подтверждающих документов. Не позднее, чем за 30 календарных дней до инсталляции оборудования, поставщик должен уведомить конечного потребителя о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам должно проходить в стандартные проёмы дверей (ширина 80 см, высота 200 см). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и т.д.), обучение персонала осуществляет поставщик.

Поставщик обязан поставить товары на условиях DDP – Область Абай, село Бородулиха, улица Ф.Середина, 66 (ИНКОТЕРМС - 2010), провести инсталляцию медицинской техники, провести обучение медицинского персонала на рабочем месте, если иное не оговорено в технической спецификации.

Содержание

Приложение 1 к тендерной документации для тендера №8 «Аппарат для аудиологического скрининга (повторный закуп)»	1

Перечень технических спецификаций	1

1. Устройство / аппарат для аудиологического скрининга	1

Условия ко всем пунктам технической спецификации	6