| «Согласовано» юрист КГП на ПХВ «Бородулихинская районная больница» УЗ ОА _________________ Боев В.А. | «Утверждаю» И.О. Главного врача КГП на ПХВ «Бородулихинская районная больница» УЗ ОА _________________ Косамбеков М.А. приказ № 317 от «3» ноября 2023 года |
| --- | --- |

#### Приложение 1 к тендерной документации для тендера №9 «Медицинское оборудование (повторный закуп)»

#### Перечень технических спецификаций

#### 1. Кресло гинекологическое

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий, с указанием модели, наименования производителя, страны). | Кресло гинекологическое |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике. | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие: |  |  |  |
|  |  | 1 | кресло | Кресло предназначено для размещения женщин при гинекологических обследованиях, проведении различных процедур, а также при мелких хирургических вмешательствах. ● Конструкция кресла – неразборная. ● Высота сиденья – фиксированная, нерегулируемая. ● Изменение углов наклона спинки и сиденья осуществляется с помощью пневмопружин. ● Мягкие части толщиной 50 мм обтянуты винилискожей по бесшовной технологии. ● Подушки спинки и сиденья - быстросъёмные. ● Подставка для ног надежно закреплена на каркасе основания. При необходимости откидывается. ● Кресло установлено на 2 колёсных опорах и 2 опорах (1 - регулируемая). Стандартный комплект поставки ● Подколенники (2 штуки) ● Подставка для ног (подножка) ● Тазик из нержавеющей стали ● Упоры для рук (2 штуки) Кресло поставляется в собранном виде в гофра картонной упаковке и/или в деревянной обрешетке. Технические характеристики: Длина (при горизонтальном положении спинки и сидения), мм 1280 Ширина сиденья, мм 500 Высота сиденья, мм 900 Высота, мм 1650 Угол наклона спинки от вертикали от 20° до 100° Угол наклона сиденья от горизонтали от 0° до 20° Масса, кг 49 Масса брутто (в гофрокартонной упаковке), кг 54 Допускаемая нагрузка на кресло, кг 180 Размеры гофрокартонной упаковки, мм 900х600х1680, объем, куб.м - 0,91 Размеры деревянной обрешетки, мм 1010х700х1420, объем, куб.м - 1,004 | 1 шт. |
|  |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |
| 3 | Требования к хранению и транспортировке | Рекомендуемый диапазон температуры: - температура от -20ºC до +50ºC- - относительная влажность 10 ÷ 95% - атмосферное давление 500 ÷ 1060 гПа Рекомендуемые условия рабочей среды: - температура окружающей среды +10ºC до +40ºC |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | DDP Область Абай, село Бородулиха, улица Ф.Середина, 66 |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | До 1 декабря 2023 года Область Абай, село Бородулиха, улица Ф.Середина, 66 |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц |  |  |  |  |

#### 2. Светильник медицинский смотровой

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий, с указанием модели, наименования производителя, страны). | Светильник медицинский смотровой |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике. | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие: |  |  |  |
|  |  | 1 | Купол с подвесным кронштейном | Бестеневой смотровой светильник предназначен для использования в операционных залах, процедурных кабинетах, стоматологических и ветеринарных клиниках для освещения операционного поля при проведении хирургических операций или диагностических процедур. Количество блоков освещения/куполов, шт:1 Форма блоков освещения/купола и материал: круглый купол диаметром не более 28 см, изготовленный из термостойкого пластика, обладающего высоким сроком службы и механической прочностью, а именно: PC/ABS LIGHT BLOCK (поликарбонат/акрилонитрил-бутадиен-стирол) представляет собой смесь ПК и АБС, обеспечивающую уникальное сочетание высокой технологичности АБС с превосходными механическими свойствами, а также ударопрочностью и термостойкостью. Современная монолитная конструкция купола должна обеспечивать простоту чистки, эргономичность использования и идеальное взаимодействие с ламинарным потоком. Источник света: должны быть светодиоды . Количество источников основного света - 1 модуль, состоящих из не менее 18 светодиодов Средний срок службы источников света, ч: не менее 60000. Позиционирование светильника должно осуществляться с помощью стерильной ручки, расположенной в центре купола, а также нестерильной ручки, установленной сбоку. Должна быть возможность изменять интенсивность освещения, удерживая руку под датчиком приближения на расстоянии не менее 5 см (функция «no touch»). Масса купола – не менее 2.5 кг. Масса светильника – не более 30 кг. Освещенность в центре светового поля, кЛк: 60 Диаметр светового поля d10 на расстоянии 1м, мм: не менее 250 Диаметр светового поля d50, на расстоянии 1м, мм: не менее 130 Цветовая температура, °К: нерегулируемая – не менее 4400 Индекс цветопередачи (RA): не менее 97 Регулируемая освещенность: (в диапазоне не менее 25-100% от максимальной освещенности) с помощью трехступенчатого регулятора системы «np touch». Повышение температуры в области головы хирурга <1°C Глубина освещенности: L1+L2, 20% - не менее 194 см L1+L2, 60% - не менее 120 см Напряжение питания: 24 В пост.тока Потребляемая мощность купола светильника -не менее 20 Вт Мин.потребляемая мощность светильника – не менее 50 VA Класс защиты от поражения электрическим током -I Степень защиты корпуса (касается подвески) -IP 20 Степень защиты купола – IP 43 | 1 шт |
|  |  | 2 | Прямой кронштейн | Предназначен для соединения с подвесным кронштейном купола. Cтальной кронштейн, крепящийся к штативу, длиной не менее 670 мм. |  |
|  |  | 3 | Верхняя и нижняя часть штатива | Верхняя и нижняя часть штатива, должна предназначаться для соединения с подвесным кронштейном купола. Описание: стальной штатив, состоящий из двух элементов (для удобства пакования), общей длиной не менее 1310 мм. Диаметр штатива не менее 56 мм, ширина стенок стали не менее 3,6 мм | 1 шт. |
|  |  | 4 | Основание с блоком питания | Основание с блоком питания на колесах для свободного перемещения светильника. Описание: стальное основание в виде пластины на 4-х двойных колесах диаметром не менее 50 мм, два из которых с блокировкой. Длина пластины – не менее 700 мм, ширина – не менее 500 мм. К основанию прикреплен блок питания, покрытый алюминиевым кожухом круглой формы. | 1 шт. |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |
|  |  | 2 | Стерильная ручка | Стерильная ручка. Специальная ручка для позиционирования светильника. Стерилизуемая. Описание: ручка блока освещения съемная, стерилизуемая. Температура стерилизации съемной ручки, ºС: 134 Изготовлена из MALEN PJ – 400 (изотактический полипропилен и пропилен-этиленовый полимер натурального цвета) | 1 шт. |
| 3 | Требования к хранению и транспортировке | Питающая силовая линия должна иметь заземление, стабильное и бесперебойное напряжение питания 100-240 В. Для подключения оборудования требуется розетка с 3-х проводной схемой электропитания: фаза, нейтраль, заземление. Рекомендуемое напряжение питания 220 Вольт, 20А, частота питание 50Гц. При отсутствии стабильного и бесперебойного электропитания, необходимо установить источники бесперебойного питания с функцией стабилизации напряжения в зависимости от потребляемой мощности медицинской техники/изделия. Рекомендуемый диапазон температуры: - температура от -20ºC до +50ºC- - относительная влажность 10 ÷ 95% - атмосферное давление 500 ÷ 1060 гПа Рекомендуемые условия рабочей среды: - температура окружающей среды +10ºC до +40ºC - относительная влажность 30 ÷ 95% - атмосферное давление 700 ÷ 1060 гПа |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | DDP Область Абай, село Бородулиха, улица Ф.Середина, 66 |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | До 1 декабря 2023 года Область Абай, село Бородулиха, улица Ф.Середина, 66 |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замену или восстановление отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |

#### Условия ко всем пунктам технической спецификации

Товары должны быть новыми и ранее неиспользованными. Дата изготовления Товаров должна быть не ранее 2023 г., если иное не оговорено в тендерной документации. Каждый комплект Товара должен быть снабжён комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном и русском языках. Ввоз и реализация Товаров должны осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товаров и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание должно быть 220 Вт без дополнительных переходников или трансформаторов. Срок гарантии на оборудование, гарантийного сервисного и технического обслуживания и ремонта не менее 37 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию (если иное не оговорено в Приложении № 1 к тендерной документации). С момента ввода оборудования в эксплуатацию с проведением ремонта вышедшего из строя оборудования или его замены в срок не более 45 дней с момента официального уведомления. Наличие диплом - сертификата инженера, для сервисного и технического обслуживания и ремонта на предлагаемое оборудование. К технической спецификации потенциального поставщика кроме описания технических и эксплуатационных характеристик, а также моделей и производителей, должны прилагаться фотографии поставляемых товаров. Товары, относящиеся к измерительным средствам, должны быть внесены в реестр СИ Республики Казахстан, либо поставщик принимает на себя обязательства по внесению товаров в данный реестр к моменту поставки с представлением соответствующих подтверждающих документов. Не позднее, чем за 30 календарных дней до инсталляции оборудования, поставщик должен уведомить конечного потребителя о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам должно проходить в стандартные проёмы дверей (ширина 80 см, высота 200 см). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и т.д.), обучение персонала осуществляет поставщик.

Поставщик обязан поставить товары на условиях DDP – Область Абай, село Бородулиха, улица Ф.Середина, 66 (ИНКОТЕРМС - 2010), провести инсталляцию медицинской техники, провести обучение медицинского персонала на рабочем месте, если иное не оговорено в технической спецификации.

Содержание

Приложение 1 к тендерной документации для тендера №9 «Медицинское оборудование (повторный закуп)»	1

Перечень технических спецификаций	1

1. Кресло гинекологическое	1

2. Светильник медицинский смотровой	4

Условия ко всем пунктам технической спецификации	8