Утверждаю

И.О. главного врача
КГП на ПХВ «Бородулихинская
районная больница» УЗ ОА

____________ Косамбеков М.А.

Приказ №324 от «25» июня 2024 года

#### Приложение 1 к тендерной документации для тендера №2 «Медицинское оборудование»
Перечень технических спецификаций

#### Техническая спецификация на лот №1 Стоматологическая установка

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) | Стоматологическая установка в комплекте. |  |  |  |
| 2 | Комплектация | № п/п | Наименование комплектующего к МТ | Краткая техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  |  | Стоматологическая установка | I. Электропитание: переменный ток, 220 В + 22 В, 59 Гц + 1 Гц. II. Входная мощность: 400 ВА III. Плавкий предохранитель: 3 А. Стоматологическое кресло: 100% кожа, Сиденье кресла приводится в движение электрическим устройством. Предельные положения подъема и опускания контролируются платой безопасности с двойной защитой. Движения кресла регулируются с педали, расположенной в основании кресла. 1. Мотор: работающий при мощности 120 ватт, 1P, переменный ток, 220 B. 2. Сиденье кресла: высота перемещения: 500 – 800 мм от пола; грузоподъемность:> 135 кг. 3. Спинка кресла: угол перемещения: 105° – 180°; грузоподъемность 55 кг. 4. Кресло электромеханическое со съемным поворотным подлокотником - Джойстик для: управление креслом: с рабочего столика врача, с пульта ассистента Подголовник артикуляционный подвижный: - Механическая регулировка по высоте, диапазон перемещения 110 мм вверх и вниз вдоль направляющего рельса. - Механическая регулировка угла наклона подголовника. - Механическая блокировка перемещений подголовника с помощью рычага у основания и кнопки на внутренней стороне. Блок плевательницы поворотный на 90 градусов - Керамическая поворотная плевательница, омываемая Блок инструментального столика: с нижней подачей шлангов на пантографическом плече - Три пневматических модуля с подводом полиуретановых шлангов типа Midwest и с четвертым запасным гнездом - Трехфункциональный пистолет вода-воздух - Встроенный манометр (в столике) для контроля давления воздуха, подаваемого на наконечники - Негатоскоп для просмотра рентген снимков - Программирование кресла в трех позициях - Система чистой воды (бутыль для дистиллированной воды) - Система программирования обмыва плевательницы и наполнения стакана - Система подогрева воды - Система автоматического возврата в исходное положение Светильник бестеневой: - Мощность: 50 ватт. - Освещенность: два положения: 8.000 люкс и 15.000 люкс. Дополнительные функции: - Система подогрева воды (тент) - Педаль многофункциональная - Место ассистента, подвижный и имеет: Пылесос, Слюноотсос, Пистолет вода воздух Инструментальная панель: - Размеры: 460 мм х 300 мм. - Он должен быть устойчивым в любом рабочем положении, перекос панели не должен превышать 3 градуса. - Гнездо для светополимеризационной лампы - Пульт управления креслом с программиро- ванием - Наличие присоединительной напольной коробки: фильтр - клапан- регулятор воздушный с краном, фильтр-клапан водяной с краном, влагоотделитель, редуктор и манометром давления | 1 шт. |
|  |  |  | - Комплект наконечников 6 шт.: - микромотор воздушный, Скорость вращения: максимум от 1000 до 40.000 об/мин + 10% - турбинный наконечник (Скорость вращения: до 300.000 об/мин при рабочем давлении воздуха 0,25 МПа.) - прямой наконечник. Скорость вращения от 1000 до 40 000 об/мин. - угловой наконечник, Скорость вращения от 1000 до 40 000 об/мин. - Скалер для удаления зубных отложений и налета, встроенный, пистолет вода-воздух |  | 1 шт. |
|  |  |  | - Стул врача на никелированной ножке с обивкой 100% кожи |  | 1 шт. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Давление воздуха: 0,55 MPa~0,8 MPa объем: >50 л/мин Давление воды: 0,2MPa~0,4 MPa объем: >10 л/мин Мощность: одна фаза 220V±10% 50HZ±2% 10A Окружающая среда: температура: 5ºС относительная влажность: 80% |  |  |  |
|  | Без масляный стоматологический компрессор | Voltage - AC 220V 50H Power - 750 W Выдача воздуха - 65 Lit/min Давление - 0,75 Мра Ресивер - 38 лит. Звук - 62 Дб Вес - 29 кг. Размеры - 41 х 41 х 66 |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP Инкотермс 2010 область Абай, Бородулихинский район, село Бородулиха, улица Ф.Середина, 66 |  |  |  |
| 5 | Срок поставки МТ и место дислокации | 60 календарных дней Адрес: область Абай, Бородулихинский район, село Бородулиха, улица Ф.Середина, 66 |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | - Гарантийный срок 12 месяцев. - Гарантийное сервисное обслуживание не менее 37 месяцев (на весь срок). - Гарантия на наконечники не распространяется - Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей - замене или восстановлении отдельных частей МТ - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |  |  |  |

#### Техническая спецификация на лот №2 Прямой офтальмоскоп

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ с указанием модели, наименования производителя, страны) | Прямой офтальмоскоп |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ ) | Краткая техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Офтальмоскоп | Оптическая система: Асферическая оптическая система АОС Освещение: LEDHQ Корректирующие линзы: От - 35 до + 40 дптр с шагом 1 диоптрия. 27 линз. Защита от пыли: Пыленепроницаемый Материал корпуса головки и рукоятки: Алюминий Апертуры: С бескрасным фильтром Щель, фиксационная звезда с линейкой, кобальтовый голубой фильтр, большой круг и малый, полукруг. Индикатор заряда: Световой индикатор | 1 |
|  |  | 2 | Перезаряжаемая рукоятка USB | Рукоятка для зарядки USB. Крепление рукоятки и головки: Байонетное | 1 |
|  |  |  | USB-кабель и блок питания | Кабель и блок питания для перезаряжаемой рукоятки | 1 |
|  |  | Дополнительные комплектующие |  |  |  |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Проверьте исправность работы прибора перед использованием. Не используйте прибор при наличии видимых повреждений. Не используйте прибор во взрывоопасной или насыщенной кислородом среде. Не модифицируйте прибор. Используйте только оригинальные части, запасные детали и аксессуары HEINE. Ремонтные работы должны проводиться только квалифицированными специалистами. |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP Инкотермс 2010 область Абай, Бородулихинский район, село Бородулиха, улица Ф.Середина, 66 |  |  |  |
| 5 | Срок поставки МТ и место дислокации | 60 календарных дней Адрес: область Абай, Бородулихинский район, село Бородулиха, улица Ф.Середина, 66 |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийный срок 12 месяцев. Гарантийное сервисное обслуживание МТ 37 месяцев (на весь срок лизинга). Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МТ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |  |  |  |

#### Техническая спецификация на лот №3 СМАД суточное мониторирование АД с ЭКГ

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны) | Комплекс суточного мониторирования |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1. | Регистрирующий блок АД | Комплекс суточного мониторирования АД предназначен для записи измерений показателей АД у пациента в течение не менее 24 часов, хранения полученных данных в энергонезависимой памяти до последующего их ввода в компьютер для обработки и формирования итогового документа. Наличие сертификата об утверждении типа средств измерений. Наличие Регистрационного Удостоверения Министерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан. Регистратор носимый для суточного мониторирования АД с измерением по осциллометрическому методу. Мониторирование АД: Диапазон измерения: в диапазоне 20-280 мм рт. ст., Точность измерения: ±3 мм рт. ст. Метод измерения: осциллометрический; Наличие дисплея ЖКИ для индикации: - результатов измерения; - состояния аккумуляторов; - сервисные функции. Максимальная длительность мониторирования: не менее 72 часов; Максимальное программируемое число измерений: 600 измерений; Напряжение постоянного тока (в режиме суточной записи):от 2.2 до 3,4 В; Диапазон измерения давления в манжете: от 2,67 до 38,7 кПа (от 20 до 290 мм рт.ст.); Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения давления в манжете: ± 0,4 кПа (± 3 мм рт.ст); Скорость спада давления в манжете в режиме декомпрессии: от 0,3 до 0,7 кПа/с (от 2 до 5 мм рт.ст./с); Время быстрого сброса давления в манжете от уровня 34,7 до 2 кПа (от 260 до 15 мм рт.ст.): 10 с. Время непрерывной работы регистраторов: 24 – 72 ч. Время установления рабочего режима: 10 мин. Время передачи суточной записи из регистратора в ПК: не более 3 мин. Независимость результатов измерения от климатических условий; Автоматическое определение типа манжеты (педиатрическая/большая); Возможность установления пределов накачиваемого давления для взрослого и педиатрического режимов. Энергонезависимая память для хранения данных; Независимый аварийный канал для измерения и управления прибором, включая дополнительный датчик давления, усилитель, контроллер и схему управления клапанами и компрессором; Бесступенчатое (непрерывное) стравливание воздуха из манжеты при измерении; Функция внеплановового пуска и остановки измерения; Способ передачи данных на ПК при разгрузке монитора АД: беспроводной. Хранение осциллограмм по каждому измерению в памяти; просмотр осциллограмм пульсаций давления в манжете; верификация измерений. Индивидуальные настройки пользователя, создание индивидуальных планов суточного измерения: ночного, дневного, специальных периодов и интервалов. Органы управления: - Жидкокристаллический индикатор (дисплей); - Кнопка управления; - Выключатель питания монитора. Нажатием кнопки управления пациент может зарегистрировать в памяти монитора отметку о своем состоянии, провести добавочное измерение, а также прервать начатое измерение. Выключатель питания монитора позволяет в любой момент выключить питание монитора, обеспечив, в случае необходимости, быстрый сброс давления с временной приостановкой процесса мониторирования. Жидкокристаллический индикатор предназначен для: - Определения текущего времени с целью отметки в «дневнике пациента»; - Определения текущих величин систолического и диастолического давления (как результат проведенного измерения); - Определения текущего режима работы монитора. - Отображения текстовых и цифровых кодов ошибок. Монитор не требует специального выключения питания при замене аккумуляторов и позволяет производить замену аккумуляторов в процессе ношения без прекращения процесса мониторирования. Наличие руководства по эксплуатации на государственном и русском языке. Вес: 180 грамм. Габариты: 135 х 70 х 25 мм. | 1 шт. |
|  |  | 2. | Программное обеспечение: База данных пациентов; Программный модуль | Программное обеспечение, предназначенное для анализа суточной записи АД и документирования результатов. Комплект обработки данных обеспечивает: - Отображение регистрируемых сигналов и результатов измерения на экране монитора ПК. - Измерение сигналов. - Автоматизированную обработку сохранённых в ПК данных, формирование и распечатку итогового документа. - Хранение и просмотр данных выполненных ранее исследований. Программное обеспечение комплекса совместимо с программным обеспечением имеющегося у заказчика Комплекса суточного мониторирования ЭКГ и АД того же производителя на программном уровне. База данных пациентов Комплекса суточного мониторирования АД совместима с базой данных пациентов имеющегося у заказчика Комплекса суточного мониторирования ЭКГ и АД того же производителя. Визуализация параметров: - суточного профиля АД, трендов среднего и пульсового АД, ЧСС; - отображение границ норм АД; - средних значений АД и ЧСС; - гистограмм суточного и распределения систолических и диастолических значений АД. Анализ вариабельности АД; Анализ утренней динамики АД по результатам оценки значений и скорости подъема АД. Параметры суточного профиля АД: - Суточный индекс (степень ночного снижения); - Хронобиологический анализ (САД, ДАД и СрАД). Корреляционный анализ: - Коэффициент корреляции; - Линейная регрессия; - Стандартное отклонение. Динамика (сравнительный анализ исследований одного пациента): - Выбор любого исследования для сравнения; - Визуальное (графическое) сравнение трендов АД; - Численное и графическое сравнение основных параметров АД; - Сравнение заключений исследований. Таблицы с расчетными статистическими параметрами: - Общая (со словесной интерпретацией результатов); - Статистика за сутки; - Статистика за день; - Статистика за ночь; - Статистика на спец. интервале; - Нагрузка давлением. Формирование итогового документа по заданному шаблону. Возможность печать только определенных пунктов отчета по выбору. Мастер заключений. Интеграция программного модуля АД с модулем ЭКГ для проведения бифункционального исследования. Возможность обновления программного обеспечения. Поддержка сетевых решений. Сопроводительная документация (руководство пользователя, инструкция по медицинскому применению) на русском языке. Комплекс мониторирования АД и ЭКГ могут быть объединены в единую систему, которая поддерживает работу с общей базой данных. Возможность программирования монитора АД без использования персонального компьютера при использовании дополнительного опционального мобильного приложения, работающего под управлением операционной системы «Андроид». | 1 компл. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 3. | Блок сопряжения регистратора АД с ПК | Bluetooth-адаптеры сопряжения регистратора артериального давления с ПК. Предназначен для передачи данных и оснащения нового пациента. | 1 шт. |
|  |  | 4. | Чехол защитный регистратора АД | Защитный чехол для ношения суточного монитора артериального давления, материал: пластик, защелки кнопочного типа. Габаритные размеры 135 х 70 х 25 мм.. | 1 шт. |
|  |  | 5. | Устройство зарядное АД | Устройство зарядное для осуществления зарядки аккумуляторов типоразмера AA. | 1 шт. |
|  |  | 6. | Манжета взрослая т1 | Манжета специализированная для длительного ношения большая, размеры обхвата 26-34 см. Наличие внутреннего рукава, выполненного из лайкры/нейлона, позволяющий манжете оставаться в нужном положении во время измерения. | 1 шт. |
|  |  | 7. | Манжета взрослая т2 | Манжета специализированная для длительного ношения большая, размеры обхвата 32-44 см. Наличие внутреннего рукава, выполненного из лайкры/нейлона, позволяющий манжете оставаться в нужном положении во время измерения. | 1 шт. |
|  |  | 8. | Трубки удлинительные с переходниками | Набор из 2-х трубок. Внутренний диаметр: не менее 4 мм. Внешний диаметр: не менее 6 мм. Оснащены со стыковочными пластмассовыми пневмозамками. Длина: не менее 400 и не менее 760 мм. Материал: ПВХ. | 1 компл. |
|  |  | 9. | Тонометр |  | 1 шт. |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |
|  |  | 10. | Салфетки | Одноразовая гигиеническая прокладка (салфетка) из спанлейса используется в гигиенических целях, рекомендуется прокладывать между манжетой и рукой пациента. Размер: 20 х 60 см. | 1 уп. |
|  |  | 11. | Элемент питания | Аккумуляторы металлогидридные. Типоразмер: АА. Номинальное напряжение: 1,2 В. Номинальная емкость: не менее 2300 мА*ч. | 4 шт. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Температура окружающего воздуха: от 10 до 45ºС Относительная влажность, без конденсации: от 10 до 95 % |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP Инкотермс 2010 область Абай, Бородулихинский район, село Бородулиха, улица Ф.Середина, 66 |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 60 календарных дней Адрес: область Абай, Бородулихинский район, село Бородулиха, улица Ф.Середина, 66 |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийный срок 12 месяцев. Cервисное обслуживание МИ в течение 37 месяцев. Проведение планового технического обслуживания не реже чем 1 раз в квартал. Выполнение работ по техническому обслуживанию в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и будут включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замену или восстановление отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий. |  |  |  |

#### Техническая спецификация на лот №4 Электрокардиограф 12-канальный

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны) | Электрокардиограф 12 канальный |  |  |  |  |
|  | Требования к комплектации | № п/п |  | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |  |
|  |  | 1 | электрокардиограф |  | 12-канальный ЭКГ с цветным сенсорным экраном для одновременной записи и печати по 12 отведениям. Комбинированная буквенно-цифровая и функциональная клавиатура и кнопки сенсорного экрана. Индикация контакта каждого электрода. Ширина бумаги: 112 мм. Вид бумаги: рулон. Вид печати: термопринтер. Возможность ЭКГ исследования с использованием отведений по Небу «ЭКГ исследование с помощью грудных отведений с правой половины грудной клетки: V3R, V4R, V5R, V6R». Возможность распечатки электрокардиограммы по стандарту Кабрера. Чувствительность: 2,5; 5; 10; 20 мм/мВ. Скорость подачи бумаги: 5, 10, 12.5 ,25, 50 мм/с. Адаптивный, сетевой фильтр: 50−60 Гц. Фильтр мышечных артефактов (тремора): 25, 35 Гц. Фильтры базовой линии: 0,05 (3,2 с), 0,11 (1,5 с), 0,25 (0,6 с), 0,50 (0,3 с), 1,50 (0,1 с), сплайны. Автоматические фильтры: автоадаптивный. Количество печатаемых отведений: 3, 4, 6, 12, 3×4+1, 3×4+2, 3×4+3, 4×3+1, 6×2+1, 6×2+2. Сохраняет до 400 записей ЭКГ (10-секундный интервал). Настройка всех параметров под каждого пользователя. Ручной и автоматический режимы работы. Длинные записи ЭКГ. Синхронная передача в реальном времени в автоматическом режиме работы. Настраиваемая синхронизация ЭКГ записи. Настраиваемая цветовая гамма. Защита от дефибрилляции. Определение кардиостимулятора: 100 мкс / Функция обнаружения частоты 40 000 Гц. База данных записей для открытия, просмотра и печати последних записей ЭКГ и карт пациентов. Карта пациентов включает следующую информацию: Ф.И.О., дата рождения, пол, вес, артериальное давление, рост, наличие/отсутствие кардиостимулятора, раса, отношение к курению, номер карты. Карта пациента включает 2 дополнительных пункта, которые могут заполняться врачом самостоятельно. Информация, отображаемая на экране во время исследования: до 12 отведений, скорость печати, чувствительность, фильтры, отсоединенные электроды, ЧСС, фамилия и имя пациента, сообщение об ошибках. Информация, распечатываемая на ЭКГ бумаге: название клиники, дата и время исследования, фамилия и имя пациента, отведения и их названия, скорость печати, чувствительность, фильтры, усредненные отведения, амплитуды сегментов, ЧСС, временные интервалы, углы электрических осей и их графическое изображение, обзор ритма, текстовая или кодовая интерпретация. Возможность печати сетки на бумаге. Питание от сети и от встроенного аккумулятора. Возможность выбора языка, казахский и русский в том числе. Возможность WIFI / LAN модернизации – опция, приобретается дополнительно. Возможность модернизации модулем спирометрии – опция, приобретается дополнительно. Диагностический модуль: таблица анализа (временные интервалы, амплитуды сегментов, расчет электрических углов и частота сердечного ритма), интерпретация словами, усреднение (усреднение комплексов с опциональной маркировкой базиса), обзор сердечного ритма за последние 10 сек., анализ характеристик кардиостимулятора (измерение импульсов и маркировка сносок). Экран сенсорный: размеры (мм)118 x 89, разрешение (пикс) 640 x 480 (VGA), клавиатура комбинированная, сенсорная панель, индикация разраженного аккумулятора акустический сигнал, световая индикация, проверка потерянных отведений - индивидуально каждое отведение. Размер бумаги: Ширина бумаги, мм 112, тип бумаги рулон, разрешение принтера Y-ось 200 dpi, X-ось 500 dpi, тип принтератермо, внешний через USB, скорость печати (мм/с)5; 10; 25; 50, чувствительность (мм/мВ)2.5; 5; 10; 20, кол-во отведений12, кол-во каналов 12, кол-во отображаемых отведений: 3/6/12, измеряемые отведенияI, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6, набор электродовR, L, F, N, C1, C2, C3, C4, C5, C6 или/и RA, LA, LL, RL, V1, V2, V3, V4, V5, V6, кол-во печатаемых отведений: в auto режиме3, 4, 6, 12, 3x4+1, 3x4+2, 3x4+3, 4x3+1, 6x2, в manual режиме3, 4, 6, 12, в long режиме2 длительность записи, в auto режиме (сек)10;20;30;40;50;60;70;80, в long режиме (мин)1;2;3;4;5;6;8;10. Запись в auto режиме реальное время, синхронно, Сохранение 10-секундных записей – 250. Фильтры: автоматический фильтр автоадаптивный, сетевой фильтр (Гц)50 / 60, фильтр мышечных артефактов (Гц)25; 35, фильтр базовой линии (s)3.2; 1.5; 0.6; 0.3; 0.1; сплайн, определение кардиостимулятора: 100 мкс., специальная схема с эквивалентом 40000 Гц частоты дискретизации. Профили пользователя: в auto режиме не ограничено, в manual режиме не ограничено, в long режиме не ограничено. Вес (макс)3.2 кг, Размеры (д x ш x в) [мм]:330 x 270 x 74. | Не менее 1 шт. |
|  |  | 2 | сенсорный экран |  | Сенсорная панель для ввода данных и управления. ЖК экран для вывода информации. размеры (мм)118 x 89, разрешение (пикс) 640 x 480 (VGA). | Не менее 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | кабель пациента для ЭКГ | Кабель пациента разработан для уменьшения электрических помех из-за токов утечки, существующих в окружающей среде и приводящих к нарушениям при записи ЭКГ. Надежная фиксация электродов, цветовая маркировка отведений, имеет защиту для проведения дефибрилляции, штекера тип «банан», Жильность – 10 шт, общая длина 3450 мм, длина основной части кабеля 2000 мм, длина раздельной части кабеля 1450 см. | Не менее 1 шт. |
|  |  | 2 |  | чехол | Матерчатый чехол аппарата для защиты от солнечного выгорания и пыли. Цвет темно-синий | Не менее 1 шт. |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ЭКГ бумага -ширина 112 мм | Для проведения электрокардиографического обследования качественная бумага для ЭКГ. Исполнение –рулон. Основа – термохимическая, плотность - 55 г/м2+/-5г7/м2, толщина - 0,06 +/-0,002 мм, белизна - 87-94%, размеры: ширина, мм – 112, длина, м – 25. Наличие координатной сетки светло-красного цвета | Не менее 11 шт. |
|  |  | 2 |  | электроды для конечностей AgCl | Многоразовый электрод для ЭКГ, клемма на конечности для взрослых, с винтом и зажимом. Цветовая маркировка электродов. Размер электрода (Д х В х Ш в мм) - 140х52х30. Тип электрода - Ag/AgCl. | Не менее 4 шт. |
|  |  | 3 |  | грудной электрод AgCl | Многоразовый грудной электрод для ЭКГ, для взрослых, с винтом и зажимом. Диаметр 24 мм. Тип электрода -Ag/AgCl | Не менее 6 шт. |
|  |  | 4 |  | электроды для конечностей AgCl, для детей | Многоразовый электрод для ЭКГ, клемма на конечности для детей, с винтом и зажимом. Цветовая маркировка электродов. Размер электрода (Д х В х Ш в мм) - 85х36х22. Тип электрода - Ag/AgCl. | Не менее 4 шт. |
|  |  | 5 |  | грудной электрод AgCl, для детей | Многоразовый грудной электрод для ЭКГ, для детей, с винтом и зажимом. Диаметр 22 мм. Тип электрода -Ag/AgCl | Не менее 6 шт. |
|  |  | 6 |  | Гель ЭКГ 300мл | Гель в емкостях предназначен для проведения электрокардиографических исследований. Гель апирогенный и нетоксичный. Объем – 0,3 л. Вязкость – средняя. Цвет-бесцветный | Не менее 1 шт. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Требование к питанию: 220 - 240 В (номинальное), 50/60Гц. Условия эксплуатации: Температура: от + 1 °C до + 55 °C Относительная влажность: от 30 до 75 % Атмосферное давление: от 70 до 110 кПа |  |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP Инкотермс 2010 область Абай, Бородулихинский район, село Бородулиха, улица Ф.Середина, 66 |  |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 60 дней после заключения договора, область Абай, Бородулихинский район, село Бородулиха, улица Ф.Середина, 66 |  |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийный срок 12 месяцев. Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |  |

#### Содержание

Приложение 1 к тендерной документации для тендера №2 «Медицинское оборудование» Перечень технических спецификаций	1

Техническая спецификация на лот №1 Стоматологическая установка	1

Техническая спецификация на лот №2 Прямой офтальмоскоп	6

Техническая спецификация на лот №3 СМАД суточное мониторирование АД с ЭКГ	8

Техническая спецификация на лот №4 Электрокардиограф 12-канальный	18